TERCERA SECCION

SECRETARIA DE ECONOMIA

PROYECTO de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-010-SCFI-2017, Instrumentos de medición-Instrumentos para pesar de funcionamiento no automático-Requisitos técnicos y metrológicos, métodos de prueba y de verificación (cancela al PROY-NOM-010-SCFI-2014 y cancelará a la NOM-010-SCFI-1994). (Continúa de la Segunda Sección).

(Viene de la Segunda Sección)

(6a) Número máximo de divisiones de escala de verificación de la celda de carga y número de divisiones de escala del instrumento para pesar

|  | nLC | ≥ | ni = Maxi / ei |  | cumple | no cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instrumento para pesar de un solo rango |  | ≥ |  |  |  |  |
| De intervalo múltiple o de rango múltiple | i=1 |  | ≥ |  |  |  |  |
|  | i=2 |  | ≥ |  |  |  |  |
|  | i=3 |  | ≥ |  |  |  |  |

(6b) Retorno de la señal de salida de la carga muerta mínima de la celda de carga y división de escala de verificación más pequeño, e1, de un instrumento para pesar de intervalo múltiple

| nLC o Z = Emax / (2 x DR) | ≥ | Maxr / e1 |  | cumple | no cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≥ |  |  |  |  |

(6c) Retorno de la señal de salida de la carga muerta mínima de la celda de carga y división de escala de verificación más pequeño, e1, de un instrumento para pesar de rango múltiple

| nLC o Z = Emax / (2 x DR) | ≥ | 0.4 x Maxr / e1 |  | cumple | no cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≥ |  |  |  |  |

(6d) Carga muerta real del receptor de carga en relación con la carga muerta mínima de las celdas de carga en kg

| DL x R/N | ≥ | E min |  | cumple | no cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≥ |  |  |  |  |

(7) La división de escala de verificación del instrumento para pesar y la división de escala mínimo de la celda de carga (en kg) deben ser compatibles

| e x R / | ≥ | Vmin = E max / Y |  | cumple | no cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≥ |  |  |  |  |

(8) Tensión de entrada mínima en general para el indicador electrónico y tensión de entrada mínima por división de escala de verificación y salida real de las celdas de carga

| Tensión de entrada mínima en general para indicador electrónico (WI sin carga) | U = C x Uexc x R x DL /(Emax x N) | ≥ | Umin |  | cumple | no cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ≥ |  |  |  |  |
| Tensión de entrada mínima por división de escala de verificación | Δu= C x Uexc x R x e/(Emax x N) | ≥ | ∆umin |  | cumple | no cumple |
|  |  | ≥ |  |  |  |  |

(9) Rango de impedancia permitido del indicador electrónico e impedancia real de la celda de carga en (

| RLmin | ≤ | RLC/N | ≤ | RLmax |  | cumple | no cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≤ |  | ≤ |  |  |  |  |

(10) Longitud de cable de extensión entre celda(s) de carga e indicador por sección transversal del hilo de este cable en m/mm2

| (L/A) | ≤ | (L/A)max |  | cumple | no cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≤ |  |  |  |  |

F.6 Ejemplos de verificaciones de compatibilidad de módulos con salida analógica

F.6.1 Instrumento para pesar de vehículos de carretera con un solo intervalo de medición (Ejemplo No. 1)

Instrumento para pesar:

| clase de exactitud | III |
| --- | --- |
| capacidad máxima | Max = 60 t |
| división de escala de verificación | e = 20 kg |
| número de celdas de carga | N = 4 |
| sin sistema de palanca | R = 1 |
| carga muerta del receptor de carga | DL = 12 t |
| intervalo de ajuste a cero inicial | IZSR = 10 t |
| corrección por carga no distribuida uniformemente | NUD = 30 t |
| tara aditiva | T+ = 0 |
| intervalo de temperatura | – 10 °C a + 40 °C |
| longitud de cable | L = 100 m |
| sección transversal del alambre | A = 0.75 mm2 |

Indicador:

| clase de exactitud | III |
| --- | --- |
| número máximo de divisiones de escala de verificación | nind = 3 000 |
| tensión de excitación de celda de carga | Vexc = 12 V |
| tensión de entrada mínima | Vmin = 1 mV |
| tensión de entrada mínima por división de escala de verificación | Δvmin = 1 μV |
| impedancia mínima/máxima de la celda de carga | 30 Ω a 1 000 Ω |
| intervalo de temperatura | – 10 °C a + 40 °C |
| fracción de emp | pind = 0.5 |
| conexión de cable | 6 alambres |
| valor máx. de longitud de cable por sección transversal de alambre | (L/A)max = 150 m/mm2 |

Celda(s) de carga:

| clase de exactitud | C |
| --- | --- |
| capacidad máxima | Emax = 30 t |
| carga muerta mínima | Emin = 2 t |
| salida nominal1 | C = 2 mV/V |
| número máx. de divisiones de escala de verificación | nLC = 3 000 |
| razón Emax / vmin | Y = 6 000 |
| razón Emax / (2 × DR) | Z = 3 000 |

1 Cambio de señal de salida de la celda de carga relacionado con la tensión de entrada después de la carga con Emax, normalmente en mV/V.

NOTA: Para un cálculo más moderado, se utilizan los siguientes valores (consultar la OIML R 60:2000):

Y = Emax / vmin

Z = Emax / (2 x DR)

| resistencia de entrada de una celda de carga | RLC = 350 Ω |
| --- | --- |
| intervalo de temperatura | – 10 °C a + 40 °C |
| fracción de emp | pLC = 0.7 |
| Elementos de conexión: |  |
| fracción de emp | pcon = 0.5 |

Verificación de compatibilidad (Ejemplo No. 1)

(1) Clase de Exactitud de la celda de carga (LC), el indicador (IND) y el instrumento para pesar (WI)

| LC | & | IND | igual o mejor | WI |  | cumple | no cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | & | III | igual o mejor | III |  | x |  |

(2) Límites de temperatura del instrumento para pesar (WI) en comparación con los límites de temperatura de la celda de carga (LC) y el indicador (IND) en °C

|  | LC |  | IND |  | WI |  | cumple | no cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tmin | -10 °C | & | -10 °C | ≤ | -10 °C |  | x |  |
| Tmax | 40 °C | & | 40 °C | ≥ | 40 °C |  | x |  |

(3) Suma de los cuadros de las fracciones pi de los errores máximos permitidos de los elementos de conexión, el indicador y las celdas de carga

| Pcon2 | + | Pind2 | + | pLC2 | ≤ 1 |  | cumple | no cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.25 | + | 0.25 | + | 0.49 | ≤ 1 |  | x |  |

(4) Número máximo de divisiones de escala de verificación del indicador y número de divisiones de escala del instrumento para pesar

|  | nind | ≥ | ni = Maxi / ei |  | cumple | no cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instrumento para pesar de un solo rango | 3 000 | ≥ | 3 000 |  | x |  |
| Instrumento para pesar de intervalo múltiple o de rango múltiple | i=1 | - | ≥ | - |  |  |  |
|  | i=2 | - | ≥ | - |  |  |  |
|  | i=3 | - | ≥ | - |  |  |  |

(5) La capacidad máxima de las celdas de carga debe ser compatible con Max del instrumento para pesar

Factor, Q:Q= (Max + DL + IZSR + NUD + T+)/Max=1.867

| Q x Max x R/N | ≤ | E max |  | cumple | no cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 000 kg | ≤ | 30 000 kg |  | x |  |

(6a) Número máximo de divisiones de escala de verificación de la celda de carga y número de divisiones de escala del instrumento para pesar.

|  | nLC | ≥ | ni = Maxi / ei |  | cumple | no cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instrumento para pesar de un solo rango | 3 000 | ≥ | 3 000 |  | x |  |
| De intervalo múltiple o de rango múltiple | i=1 | - | ≥ | - |  |  |  |
|  | i=2 | - | ≥ | - |  |  |  |
|  | i=3 | - | ≥ | - |  |  |  |

(6b) Retorno de la señal de salida de la carga muerta mínima de la celda de carga y división de escala de verificación más pequeño, e1, de un instrumento para pesar de intervalo múltiple

| nLC o Z = Emax / (2 x DR) | ≥ | Maxr / e1 |  | cumple | no cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | ≥ | - |  |  |  |

(6c) Retorno de la señal de salida de la carga muerta mínima de la celda de carga y división de escala de verificación más pequeño, e1, de un instrumento para pesar de rango múltiple

| nLC o Z = Emax / (2 x DR) | ≥ | 0.4 x Maxr / e1 |  | cumple | no cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | ≥ | - |  |  |  |

(6d) Carga muerta real del receptor de carga en relación con la carga muerta mínima de las celdas de carga en kg

| DL x R/N | ≥ | E min |  | cumple | no cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 000 kg | ≥ | 2 000 kg |  | x |  |

(7) La división de escala de verificación del instrumento para pesar y la división de escala mínimo de la celda de carga (en kg) deben ser compatibles

| e x R / | ≥ | Vmin = E max / Y |  | cumple | no cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.00 kg | ≥ | 5.00 kg |  | x |  |

(8) Tensión de entrada mínima en general para el indicador electrónico y tensión de entrada mínima por división de escala de verificación y salida real de las celdas de carga

| Tensión de entrada mínima en general para indicador electrónico (WI sin carga) | U = C x Uexc x R x DL /(Emax x N) | ≥ | Umin |  | cumple | no cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.40 mV | ≥ | 1 mV |  | x |  |
| Tensión de entrada mínima por división de escala de verificación | Δu= C x Uexc x R x e/(Emax x N) | ≥ | ∆umin |  | cumple | no cumple |
|  | 4.00 µV | ≥ | 1.0 µV |  | x |  |

(9) Rango de impedancia permitido del indicador electrónico e impedancia real de la celda de carga en Ω

| RLmin | ≤ | RLC/N | ≤ | RLmax |  | cumple | no cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | ≤ | 87.5 | ≤ | 1 000 |  | x |  |

(10) Longitud de cable de extensión entre celda(s) de carga e indicador por sección transversal del hilo de este cable en m/mm2

| (L/A) | ≤ | (L/A)max |  | cumple | no cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 133.3 | ≤ | 150 |  | x |  |

F.6.2 Instrumento para pesar industrial con tres intervalos de medición (Ejemplo No. 2)

Instrumento para pesar

| clase de exactitud | III |
| --- | --- |
| capacidad máxima | Max = 5 000 kg Max2 = 2 000 kg Max1 = 1 000 kg |
| división de escala de verificación | e3 = 2 kg e2 = 1 kg e1 = 0.5 kg |
| número de celdas de carga | N = 4 |
| sin sistema de palanca | R = 1 |
| carga muerta del receptor de carga | DL = 250 kg |
| intervalo de ajuste a cero inicial | IZSR = 500 kg |
| corrección por carga no distribuida uniformemente | NUD = 1 000 kg |
| tara aditiva | T+ = 0 |
| intervalo de temperatura | – 10 °C a + 40 °C |
| longitud de cable | L = 20 m |
| sección transversal de hilo | A = 0.75 mm2 |

Indicador:

| clase de exactitud | III |
| --- | --- |
| número máx. de divisiones de escala de verificación | nind = 3 000 |
| tensión de excitación de celda de carga | Vexc = 10 V |
| tensión de entrada mínima | Vmin = 0.5 mV |
| tensión de entrada mínima por división de escala de verificación | Δvmin = 1 μV |
| impedancia mínima/máxima de la celda de carga | 30 Ω a 1 000 Ω |
| intervalo de temperatura | – 10 °C a + 40 °C |
| fracción de mpe | pind = 0.5 |
| conexión de cable | 6 alambres |
| valor máx. de longitud de cable por sección transversal de alambre | (L/A)max = 150 m/mm2 |

Celda(s) de carga:

| clase de exactitud | C |
| --- | --- |
| capacidad máxima | Emax = 2 000 kg |
| carga muerta mínima | Emin = 0 t |
| salida nominal2 | C = 2 mV/V |
| número máx. de divisiones de escala de verificación | nLC = 3000 |
| intervalo mínimo de escala de verificación | vmin = 0.2 kg |
| relación Emax / (2 x DR) | Z = 5 000 |
| resistencia de entrada de una celda de carga | RLC = 350 Ω |
| intervalo de temperatura | – 10 °C a + 40 °C |
| fracción de emp | pLC = 0.7 |

Elementos de conexión:

| fracción de emp | pcon = 0.5 |
| --- | --- |

2 Cambio de señal de salida de la celda de carga relacionado con la tensión de entrada después de la carga con Emax, normalmente en mV/V.

NOTA: Para un cálculo más moderado, se utilizan los siguientes valores (consultar la OIML R 60:2000):

Y = Emax / vmin

Z = Emax / (2 x DR)

Verificación de compatibilidad (Ejemplo No. 2)

(1) Clase de Exactitud de la celda de carga (LC), el indicador (IND) y el instrumento para pesar (WI)

| LC | & | IND | igual o mejor | WI |  | cumple | no cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | & | III | igual o mejor | III |  | x |  |

(2) Límites de temperatura del instrumento para pesar (WI) en comparación con los límites de temperatura de la celda de carga (LC) y el indicador (IND) en °C

|  | LC |  | IND |  | WI |  | cumple | no cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tmin | -10 °C | & | -10 °C | ≤ | -10 °C |  | x |  |
| Tmax | 40 °C | & | 40 °C | ≥ | 40 °C |  | x |  |

(3)	Suma de los cuadros de las fracciones pi de los errores máximos permitidos de los elementos de conexión, el indicador y las celdas de carga

| Pcon2 | + | Pind2 | + | pLC2 | ≤ 1 |  | cumple | no cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.25 | + | 0.25 | + | 0.49 | ≤ 1 |  | x |  |

(4) Número máximo de divisiones de escala de verificación del indicador y número de divisiones de escala del instrumento para pesar

|  | nind | ≥ | ni = Maxi / ei |  | cumple | no cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instrumento para pesar de un solo rango | - | ≥ | - |  |  |  |
| Instrumento para pesar de intervalo múltiple o de rango múltiple | i=1 | 3 000 | ≥ | 2 000 |  | x |  |
|  | i=2 | 3 000 | ≥ | 2 000 |  | x |  |
|  | i=3 | 3 000 | ≥ | 2 500 |  | x |  |

(5) La capacidad máxima de las celdas de carga debe ser compatible con Max del instrumento para pesar

Factor, Q: Q= (Max + DL + IZSR + NUD + T+)/Max= 1.35

| Q x Max x R/N | ≤ | E max |  | cumple | no cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 687.5 kg | ≤ | 2 000 kg |  | x |  |

(6a) Número máximo de divisiones de escala de verificación de la celda de carga y número de divisiones de escala del instrumento para pesar

|  | nLC | ≥ | ni = Maxi / ei |  | cumple | no cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instrumento para pesar de un solo rango | - | ≥ | - |  |  |  |
| Instrumento para pesar de intervalo múltiple o de rango múltiple | i=1 | 30 000 | ≥ | 2 000 |  | x |  |
|  | i=2 | 30 000 | ≥ | 2 000 |  | x |  |
|  | i=3 | 30 000 | ≥ | 2 500 |  | x |  |

(6b) Retorno de la señal de salida de la carga muerta mínima de la celda de carga y división de escala de verificación más pequeño, e1, de un instrumento para pesar de intervalo múltiple

| nLC o Z = Emax / (2 x DR) | ≥ | Maxr / e1 |  | cumple | no cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | ≥ | - |  |  |  |

(6c) Retorno de la señal de salida de la carga muerta mínima de la celda de carga y división de escala de verificación más pequeño, e1, de un instrumento para pesar de rango múltiple

| nLC o Z = Emax / (2 x DR) | ≥ | 0.4 x Maxr / e1 |  | cumple | no cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 000 | ≥ | 4 000 |  | x |  |

(6d) Carga muerta real del receptor de carga en relación con la carga muerta mínima de las celdas de carga en kg

| DL x R/N | ≥ | E min |  | cumple | no cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62.5 kg | ≥ | 0 kg |  | x |  |

(7) La división de escala de verificación del instrumento para pesar y la división de escala mínimo de la celda de carga (en kg) deben ser compatibles.

| e x R / | ≥ | Vmin = E max / Y |  | cumple | no cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.25 kg | ≥ | 0.2 kg |  | x |  |

(8) Tensión de entrada mínima en general para el indicador electrónico y tensión de entrada mínima por división de escala de verificación y salida real de las celdas de carga

| Tensión de entrada mínima en general para indicador electrónico (WI sin carga) | U = C x Uexc x R x DL /(Emax x N) | ≥ | Umin |  | cumple | no cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.625 mV | ≥ | 0.5 mV |  | x |  |
| Tensión de entrada mínima por división de escala de verificación | Δu= C x Uexc x R x e/(Emax x N) | ≥ | ∆umin |  | cumple | no cumple |
|  | 1.25 µV | ≥ | 1 µV |  | x |  |

(9) Rango de impedancia permitido del indicador electrónico e impedancia real de la celda de carga en Ω

| RLmin | ≤ | RLC/N | ≤ | RLmax |  | cumple | no cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | ≤ | 87.5 | ≤ | 1 000 |  | x |  |

(10) Longitud de cable de extensión entre celda(s) de carga e indicador por sección transversal del hilo de este cable en m/mm2

| (L/A) | ≤ | (L/A)max |  | cumple | no cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.67 | ≤ | 150.0 |  | x |  |

Apéndice G

(Normativo)

Para dispositivos digitales e instrumentos para pesar controlados por software.

Exámenes y pruebas adicionales para dispositivos digitales e instrumentos para pesar controlados por software

G.1 Dispositivos e instrumentos para pesar con software integrado (8.5.1)

Revisar los documentos descriptivos de acuerdo con 11.2.1.2 y verificar si el fabricante ha descrito o declarado que el software está integrado, es decir, que se utiliza en un entorno fijo de hardware y software y no se puede modificar o cargar a través de cualquier interfaz u otros medios después de la protección y/o sellado.

Verificar si se describen los medios de protección y éstos proporcionan evidencia de una intervención.

Verificar si hay una identificación del software que está claramente asignada al software legalmente relevante y las funciones legalmente relevantes que realiza según lo descrito en la documentación presentada por el fabricante.

Verificar si el instrumento para pesar proporciona fácilmente la identificación del software.

G.2 Computadoras personales y otros dispositivos con software programable o cargable (8.5.2)

G.2.1 Documentación del software

Verificar que el fabricante haya proporcionado la documentación del software según 8.5.2.2 (d) que contenga toda la información relevante para examinar el software legalmente relevante.

G.2.2 Protección del software

G.2.2.1 Software con acceso cerrado (el acceso al sistema operativo y/o programas no es posible para el usuario):

- Verificar si se suministra un conjunto completo de comandos (por ejemplo, teclas de función o comandos mediante interfaces externas) y está acompañado de breves descripciones

- Verificar si el fabricante ha presentado una declaración escrita de la integridad del conjunto de comandos.

G.2.2.2 Sistema operativo y/o programa(s) accesibles para el usuario:

- Verificar si se genera una suma de comprobación o firma equivalente en el código de máquina del software legalmente relevante módulo(s) de programa sujeto(s) a control legal y parámetros específicos para un tipo.

- Verificar si no se puede iniciar el software legalmente relevante si se falsifica el código utilizando un editor de texto.

G.2.2.3 Además de los casos de G.2.2.1 o G.2.2.2:

- Verificar si todos los parámetros específicos para un dispositivo están lo suficientemente protegidos, por ejemplo, mediante una suma de comprobación.

- Verificar si hay una pista de auditoría para la protección de los parámetros específicos para un dispositivo y una descripción de la pista de auditoría.

- Realizar algunas comprobaciones aleatorias prácticas para probar si las protecciones y funciones documentadas operan según lo descrito.

G.2.3 Interfaz (s) de software

- Verificar si los módulos del programa del software legalmente relevante están definidos y separados de los módulos del software relacionado mediante una interfaz de software protectora definida.

- Verificar si la misma interfaz de software protectora es parte del software legalmente relevante.

- Verificar si se definen y describen las funciones del software legalmente relevante que se pueden manejar (por ejemplo.: gestionar, administrar, asegurar) mediante la interfaz de software protectora.

- Verificar si se definen y describen los parámetros que se pueden intercambiar mediante la interfaz de software protectora.

- Verificar si la descripción de las funciones y los parámetros es concluyente y completa.

- Verificar si cada función y parámetro documentado no contradice los requisitos de este Proyecto de Norma Oficial Mexicana.

- Verificar si existen instrucciones apropiadas para el programador de aplicaciones (por ejemplo, en la documentación del software) con respecto a la capacidad protectora de la interfaz de software.

G.2.4 Identificación del software

- Verificar si se genera una identificación apropiada del software en el módulo(s) de programa del software legalmente relevante y los parámetros específicos para un tipo en el tiempo de ejecución del instrumento para pesar.

- Verificar si se indica la identificación del software después de un comando manual y se la puede comparar con la identificación de referencia fijada en la aprobación de modelo.

- Verificar si todos los módulos de programa relevantes y parámetros específicos para un tipo correspondientes al software legalmente relevante se incluyen en la identificación del software.

- Verificar también mediante algunas comprobaciones aleatorias prácticas si se generan las sumas de comprobación (u otras firmas) y funcionan según lo documentando.

- Verificar si existe una pista de auditoría eficaz.

G.3 Dispositivos de almacenamiento de datos (8.5.3)

Revisar la documentación presentada y verificar si el fabricante ha previsto un dispositivo-ya sea que esté incorporado en el instrumento para pesar o conectado externamente-que está destinado para el almacenamiento prolongado de datos legalmente relevantes. Si es así:

G.3.1 Verificar si el software utilizado para el almacenamiento de datos se materializa en un dispositivo con software integrado (G.1) o con software programable/cargable (G.2). Aplicar G.1 o G.2 para examinar el software utilizado para el almacenamiento de datos.

G.3.2 Verificar si se almacena y recupera correctamente los datos.

Verificar si el fabricante describe la capacidad de almacenamiento y las medidas para prevenir la pérdida inadmisible de datos y si éstas son suficientes.

G.3.3 Verificar si los datos almacenados contienen toda la información relevante necesaria para reconstruir un pesada anterior (la información relevante es: valores brutos o netos y valores de tara (si es aplicable, junto con una distinción de tara y tara predeterminada), los signos decimales, las unidades (por ejemplo, kg puede ser codificado), la identificación del conjunto de datos, el número de identificación del instrumento para pesar o receptor de carga si varios instrumentos para pesar o receptores de carga están conectados al dispositivo de almacenamiento de datos, y una suma de comprobación u otra firma del conjunto de datos almacenados.

G.3.4 Verificar si los datos almacenados están protegidos adecuadamente contra cambios accidentales o intencionales.

Verificar si los datos están protegidos al menos con una comprobación de paridad durante la transmisión al dispositivo de almacenamiento.

Verificar si los datos están protegidos al menos con una comprobación de paridad en el caso de un dispositivo de almacenamiento con software integrado (8.5.1).

Verificar si los datos están protegidos mediante una suma de comprobación o firma adecuada (por lo menos 2 bytes, por ejemplo, una suma de comprobación CRC-16 con función polinómica oculta) en el caso de un dispositivo de almacenamiento con software programable o cargable (8.5.2).

G.3.5 Verificar si los datos almacenados pueden ser identificados y visualizados, si el o los números de identificación son almacenados para su posterior uso y registrados en el medio de transacción oficial, es decir, son impresos, por ejemplo, en una salida impresa.

G.3.6 Verificar si los datos utilizados para una transacción son almacenados automáticamente, es decir, no depende de la decisión del operador.

G.3.7 Verificar si los conjuntos de datos almacenados que se deben verificar mediante la identificación, son visualizados o impresos en un dispositivo sujeto a control legal.

G.4 Formato del Informe de Prueba

El Informe de Prueba debe contener toda la información relevante sobre la configuración del hardware y software de la PC examinada y los resultados de prueba.

G.5 Métodos de prueba

Los numerales G.1, G.2.1, G.2.2.1, G.2.2.2, G.2.2.3, G.2.3, G.2.4, G.3, G.3.1, G.3.2, G.3.3, G.3.4, G.3.5, G.3.6, G.3.7 y G.4 se verifican mediante el método de prueba previsto en el numeral N.1 Análisis documental; los numerales G.1, G.2.2.2, G.2.2.3, G.2.3, G.2.4, G.3.1, G.3.2, G.3.3, G.3.4, G.3.5, G.3.6 y G.3.7 se verifican mediante el método de prueba previsto en el numeral N.2 Prueba del software; los numerales G.2.2.2, G.2.2.3, G.2.3, G.2.4 y G.3.4 se verifican mediante el método de prueba previsto en el numeral N.3 Análisis de flujo de datos metrológicos; los numerales G.2.2.2, G.2.2.3, G.2.3, G.2.4, G.3.1, G.3.2, G.3.3, G.3.4, G.3.5, G.3.6 y G.3.7 se verifican mediante el método de prueba previsto en el numeral N.4 Inspección y revisión del código del programa; el numeral G.2.2.2 se verifica mediante el método de prueba previsto en el numeral N.6 Lectura del circuito integrado que contiene el código del programa.

Apéndice H

(Normativo)

Documentación técnica

El titular del certificado debe construir un expediente electrónico o impreso con la documentación técnica del producto.

La documentación técnica depende de la naturaleza del equipo, incluirá la documentación necesaria, desde el punto de vista técnico, para identificar plenamente y demostrar la conformidad del producto con el presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana.

El expediente estará a disposición de las autoridades competentes para fines de inspección y control y de los OCP para fines de evaluación de la conformidad.

Todo titular de la certificación o aquel responsable de la comercialización de un producto en el mercado mexicano, debe disponer del expediente con la documentación técnica que respalde el cumplimiento de la NOM o tener la garantía de poder presentarlo a la mayor brevedad en caso de requerimiento motivado.

H.1 Contenido del expediente documentación técnica del producto

Según lo especificado anteriormente, el expediente deberá contener, al menos, los elementos siguientes:

1.	Manual de usuario del producto

2.	Informes de prueba y/o calibración con los resultados de las pruebas efectuadas obtenidos de un laboratorio acreditado y aprobado

3.	Diagramas eléctricos, documentación técnica necesaria para analizar y trazar el software, en caso de ser requerido por el PROY-NOM, fotografías del producto.

NOTA: En caso de una verificación por parte de la autoridad, el OCP en conjunto con el proveedor del producto, deberán proporcionar el análisis del software, los identificadores de la versión del software y el diagrama esquemático del mismo para determinar su cumplimiento con la norma de referencia.

4.	Dibujos de arreglos generales y detalles de interés metrológico, Indicando las especificaciones y características de éstos de conformidad con el PROY-NOM. También pueden ser, diagramas de explosión o despiece.

5.	Información del diseño y proceso de fabricación; en su caso, memoria técnica.

Asimismo, se deberá proporcionar la siguiente información tanto del producto como de sus accesorios, cuando proceda:

-	Características del instrumento para pesar (alcance máximo y mínimo, división de escala real, división de verificación, valor de la Tara sustractiva o aditiva, división de Tara, y clase de exactitud).

-	Especificaciones de los componentes del sistema de medición.

-	Descripción técnica del método de operación.

-	Etiquetado con cumplimiento con la NOM-008-SCFI y conforme al marcado indicado por la NOM-010-SCFI-1994.

H.2 Informes de pruebas y/o informes de calibración

Se deberán presentar informes de prueba y/o calibración relativos a cada una de las pruebas y/o calibraciones que han sido aplicadas para dar conformidad con los requisitos generales del PROY-NOM. Los informes de prueba deberán reflejar todas las pruebas a las que ha sido sometido el producto en cuestión.

Apéndice I

(Normativo)

Agrupación de productos como una familia de productos

Se establecen los criterios siguientes para la agrupación de modelos de productos similares como una familia de productos.

Los modelos del producto se consideran de la misma familia, siempre y cuando cumplan con las siguientes condiciones:

-	Mismo tipo de producto (Mecánico, Electrónico, o Electromecánico).

-	Misma marca.

-	Mismo fabricante

-	Mismo principio de operación y funcionamiento.

-	Mismo dispositivo indicador (digital, analógico, o analógico-digital), que presente mismo tipo y funcionamiento del dispositivo medidor de carga.

-	Mismo tipo (materiales) de construcción del receptor de carga.

-	Misma forma del receptor de carga.

-	Mismo tipo de transductor de esfuerzos.

-	Se podrán agrupar hasta dos clases de exactitud diferentes, solamente en las siguientes combinaciones:

-	Clase I y II

-	Clase II y III únicamente en instrumentos para pesar de bajo y mediano alcance.

-	Clase III y IIII para todos los instrumentos para pesar de bajo, mediano y alto alcance.

Todas estas combinaciones, que sean del mismo modelo de instrumento para pesar y mismo fabricante y se presenten informes de prueba, metrológicas y de seguridad eléctrica (NOM-001-SCFI-1993) del instrumento para pesar representativo de cada clase, de cumplimiento con este PROY-NOM.

No importando que el alcance máximo de medición y la división mínima “d” o “e” división de verificación sean diferentes.

-	En el caso de dos o más intervalos de medición, siempre se realizarán pruebas en todos los intervalos que presente el instrumento para pesar.

-	En instrumentos para pesar de intervalos múltiples, cada intervalo debe ser tratado como si fuera un instrumento para pesar con un solo intervalo.

-	Las pruebas metrológicas y de seguridad eléctrica (NOM-001-SCFI-1993) que se realicen para una misma familia, se debe seleccionar, en su caso, un ejemplar de mayor capacidad de medición, y mayor número de divisiones.

-	Para el caso de aquellos instrumentos para pesar, electrónicos y electromecánicos deben cumplir con la NOM-001-SCFI-1993, y apegarse adicionalmente al siguiente requisito de agrupamiento en familia para este proyecto de norma.

-	Los productos que se alimenten de la red eléctrica, deberán presentar el mismo consumo de potencia o corriente, o tener una tolerancia del 20 % entre los modelos de mayor y menor consumo, siempre y cuando sigan cumpliendo con las pruebas de calentamiento, choque eléctrico, estabilidad y robustez mecánica.

-	Los productos que se alimenten de baterías, deberán tener la misma cantidad y tipo.

-	Para el caso de instrumentos para pesar que consten de módulos separados (Por ejemplo: Indicador electrónico de peso y plataforma), y se desee incluir más de indicador electrónico de peso; para tal efecto, éstos deberán contar con la certificación de la NOM-001-SCFI-1993.

Para fines de certificación por parte de los organismos de certificación, se considera un máximo de 14 (catorce) productos (modelos) por cada solicitud.

NOTA: 	Ver la definición de familia de productos.

I.1 Información técnica que se requiere para obtener el certificado de conformidad con esta norma

1.	Instructivos y/o manuales de operación, instalación y/o servicio

2.	Folletos o fotografías.

3.	Diagrama eléctrico de cada modelo.

4.	Para productos que utilicen adaptadores de tensión eléctrica, presentar fotografía o imagen del adaptador y sus especificaciones eléctricas.

5.	Especificaciones técnicas, eléctricas y detalles de interés metrológico.

6.	Materiales del sistema

Apéndice J

(Normativo)

Información mínima en el certificado de conformidad

Los certificados emitidos por el OCP deben contener al menos con la siguiente información:

-	Nombre del organismo certificador, fecha y lugar de expedición

-	Número o identificación de la solicitud de certificación

-	Número de certificado

-	Número del informe de pruebas y/o calibración que se toma como base para otorgar la certificación, y del(os) laboratorio(s) que realizó (aron) las pruebas y/o calibración.

-	Nombre del solicitante

-	Domicilio fiscal (dirección)

-	Nombre del producto certificado

-	Categoría del producto certificado

-	Indicar la norma tomada como base para la certificación

-	País(es) de origen

-	País(es) de procedencia

-	Fracción(es) arancelaria(s)

-	Vigencia del certificado y términos de la vigencia.

-	Clase(s) de exactitud.

-	Firma del personal autorizado por el organismo

-	Modelo o familia de modelos de acuerdo a los criterios de agrupación de familia, indicando para cada modelo: Alcance máximo [Max], división de la escala real [d], división de la escala de verificación [e]; en su caso, la descripción mediante consta de: (módulos separados) o incluye: (accesorios).

-	Marca de acuerdo a los criterios de agrupación de familia

Apéndice K

(Normativo)

Instrumentos para pesar no automáticos

reporte de evaluación del modelo

NOTAS EXPLICATIVAS

Significado de los símbolos:

I	= Indicación

In	= enésima indicación

L	= Carga

ΔL	= Carga adicional al siguiente punto de cambio

P	= I + ½ e - ΔL = Indicación previo al redondeo (indicación digital)

E	= I - L o = P – L o = I +½ e - ΔL - L = Error

Ec	= Error corregido

emp	= Máximo error permisible (valor absoluto)

EUT	= Equipo bajo pruebas

El (los) nombre(s) o símbolo(s) de la(s) unidad(es) usadas para expresar los resultados de las pruebas se deben especificar en cada forma.

Para cada prueba, el “RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DEL MODELO” y la “LISTA DE REVISIÓN” se deberán completar de acuerdo con este ejemplo:

Cuando el instrumento para pesar haya pasado la prueba:

Cuando el instrumento para pesar no haya pasado la prueba:

Cuando la prueba no sea aplicable:

Los espacios blancos en los recuadros de los encabezados del reporte siempre se deberán llenar de acuerdo con el siguiente ejemplo:

En donde:

Temp.	= temperatura

H. rel.	= humedad relativa

Pres. bar. 	= presión barométrica (la presión barométrica es necesaria para la prueba de estabilidad del intervalo y cuando lo especifiquen las disposiciones de prueba de la IEC; en otros casos puede ser necesaria solamente para los instrumentos para pesar clase I).

La “Fecha” en el reporte de prueba se refiere a la fecha en la cual se realizó la prueba.

En las pruebas de perturbación (12.1 a 12.7), las fallas mayores a e son aceptables siempre que sean detectadas y se haga lo necesario para corregirlas, o que sean el resultado de circunstancias bajo las cuales estas fallas no se deban considerar como significativas (ver T.5.5.6 en la norma que se menciona en el inciso M.1 del Apéndice M); se deberá dar una explicación adecuada en la columna “Si (comentarios)”.

Los números en corchetes se refieren a las subcláusulas correspondientes de la norma que se menciona en el inciso F.1 del Apéndice F.

Información general sobre el modelo

No. de solicitud: 	…………………………………………

Designación del modelo: 		…………………………………………

Fabricante: 		…………………………………………

Solicitante: 		…………………………………………

Categoría del instrumento para pesar:	…………………………………………

| Instrumento para pesar presentado: | …………………. | Celda de carga: | …………………. |
| --- | --- | --- | --- |
| No. de identificación: | …………………. | Fabricante: | …………………. |
| Versión del software: | …………………. | Modelo: | …………………. |
| Equipos conectados: | …………………. | Capacidad: | …………………. |
| Interfaces (número, naturaleza): | …………………. …………………. | Número: | …………………. …………………. |
| Periodo de evaluación: | …………………. …………………. | Símbolo de Clasificación | …………………. …………………. |
| Fecha del reporte: | …………………. |  | …………………. |
| Observador: | …………………. | Comentarios: | …………………. |

_________________________________

1	El equipo de pruebas (un simulador o una parte de un instrumento para pesar completo) conectado al módulo se deberá definir en la(s) forma(s) de prueba usadas.

2	Por favor note que las denominaciones de clase usadas en adelante en la presente Recomendación no incluyen el óvalo alrededor del número para mejorar la claridad del texto del Formato de Reporte de Pruebas.

Información general sobre el modelo

(Continuación)

Use este espacio para indicar comentarios y/o información adicional. Equipo de conexión, interfaces y celdas de carga, elección del fabricante en cuanto a la protección contra perturbaciones (5.1.1 a o 5.1.1 b de la norma que se menciona en el inciso M.1 del Apéndice M), etc.

Información sobre el equipo de pruebas

Utilizado para la evaluación del modelo

Resumen de la evaluación del modelo

No. de solicitud:		…………………………………………

Designación del modelo:		…………………………………………

|  | Pruebas | Página del reporte | PASÓ | NO PASÓ | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Desempeño del pesaje | Inicial | °C °C °C °C °C °C °C |  |  |  |  |
| 2 | Efecto de la temperatura sobre la indicación de no carga |  |  |  |  |
| 3.1 | Excentricidad usando pesas |  |  |  |  |
| 3.2 | Excentricidad usando una carga rodante |  |  |  |  |
| 4.1 | Discriminación |  |  |  |  |
| 4.2 | Sensibilidad |  |  |  |  |
| 5 | Repetibilidad |  |  |  |  |
| 6.1 | Retorno a cero |  |  |  |  |
| 6.2 | Deformación por fluencia lenta |  |  |  |  |
| 7 | Estabilidad del equilibrio | Impresión almacenamiento |  |  |  |  |
|  |  | Configuración a cero, balanceo de la tara |  |  |  |  |
| 8 | Inclinación |  |  |  |  |
| 9 | Tara |  |  |  |  |
| 10 | Tiempo de calentamiento |  |  |  |  |
| 11 | Variaciones de tensión |  |  |  |  |
| 12.1 | Interrupciones cortas y caídas de tensión en la línea de alimentación de CA |  |  |  |  |
| 12.2 | Ráfagas eléctricas | a) Líneas de alimentación por la red |  |  |  |  |
|  |  | b) Circuitos I/O y líneas de comunicación |  |  |  |  |
| 12.3 | Sobretensiones | a) Fuente primaria de CA |  |  |  |  |
|  |  | b) Cualquier otro tipo de línea de alimentación eléctrica |  |  |  |  |

| 12.4 | Descargas Electrostáticas | a) Aplicación directa |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | b) aplicación indirecta (solamente descargas por contacto) |  |  |  |  |
| 12.5 | Inmunidad a los campos electromagnéticos radiados |  |  |  |  |
| 12.6 | Inmunidad a los campos de radiofrecuencia conducida |  |  |  |  |
| 12.7 | Oscilaciones eléctricas momentáneas en instrumentos para pesar alimentados desde una fuente de alimentación de vehículos para carreteras | a) Conducción a través de líneas de alimentación de baterías de 12 V y 24 V |  |  |  |  |
|  |  | b) Acoplamientos inductivos y capacitivos por medio de líneas que no sean las líneas de alimentación |  |  |  |  |
| 13 | Calor húmedo, estado estacionario | a) Prueba inicial (a la temperatura de referencia) |  |  |  |  |
|  |  | b) Prueba a alta temperatura y a una humedad relativa del 85 % |  |  |  |  |
|  |  | c) Prueba final (a la temperatura de referencia) |  |  |  |  |
| 14 | Estabilidad del intervalo |  |  |  |  |
| 15 | Aguante | a) Prueba inicial |  |  |  |  |
|  |  | c) Prueba final |  |  |  |  |
|  | EXAMINACIONES |  |  |  |  |
| 16 | Examinación de la construcción |  |  |  |  |
| 17 | Lista de revisión |  |  |  |  |

Comentarios:

K.1	Desempeño del pesaje (A.4.4) (A.5.3.1)

(Cálculo del error)

No. de solicitud: 	…………………………………………

Designación del modelo: 	…………………………………………

Fecha:	…………………………………………

Observador:	…………………………………………

Verificación

intervalo de la escala, e:	…………………………………………

Resolución durante la prueba

(menor que e):	…………………………………………

|  | Al inicio | Al máximo | Al final |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Temp.: |  |  |  | °C |
| H. rel.: |  |  |  | % |
| Tiempo: |  |  |  |  |
| Pres. bar.: |  |  |  | hPa |

(solo clase I)

El dispositivo automático de rastreo a cero y configuración a cero:

E = I + ½ e - ΔL - L

Ec = E - E0 con E0 = error calculado en o cerca de cero*

Comentarios:

K.2 Efecto de la temperatura sobre la indicación de no carga (A.5.3.2)

No. de solicitud:	…………………………………………

Designación del modelo:	…………………………………………

Fecha:	…………………………………………

Observador:	…………………………………………

Verificación intervalo

de la escala, e:	…………………………………………

Resolución durante la

prueba (menor que e):	…………………………………………

El dispositivo automático de rastreo a cero y configuración a cero:

P = I + ½ e – ΔL

| Página de Reporte* |  | Fecha | Tiempo | Temp. (C°) | Indicación Cero I | Carga ad., ΔL | P | ΔP | ΔTemp. | Cambio cero por… C° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ΔP = diferencia de P para dos pruebas consecutivas a diferentes temperaturas

ΔTemp. = diferencia de Temp. para dos pruebas consecutivas a diferentes temperaturas

Revise si el cambio cero por 5 °C sea menor que e (clase II, III o IIII)

Revise si el cambio cero por 1 °C sea menor que e (clase I)

Comentarios:

_________________________________

* Proporcione la página del reporte de la prueba de pesaje relevante cuando las pruebas de pesaje y el efecto de la temperatura en pruebas de indicación de no carga se realicen de manera conjunta (ver la norma que se menciona en el inciso M.1 del Apéndice M.

K.3 Excentricidad (a.4.7)

K .3.1 Excentricidad usando pesas (A.4.7.1, 2 y 3)

No. de solicitud:	…………………………………………

Designación del modelo:	…………………………………………

Fecha:	…………………………………………

Observador:	……………………

Verificación intervalo

de la escala, e:	……………………

Resolución durante la

prueba (menor que e):	……………………

|  | Al inicio | Al máximo | Al final |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Temp.: |  |  |  | °C |
| H. rel.: |  |  |  | % |
| Tiempo: |  |  |  |  |
| Pres. bar.: |  |  |  | hPa |

(sólo clase I)

1)	Prueba(s) realizada en un instrumento para pesar móvil (A.4.7.5):	Sí            	No

2)	En caso de “Si” a 1): A.4.7 y A.4.7.1 a A.4.7.4 se han aplicado:	Sí            	No

3)	En caso de “No” a 2): Descripción de la(s) prueba(s) de excentricidad (ver A.4.7.5) bajo “comentarios”

Ubicación de las cargas de prueba: marque en un esquema (ver el ejemplo más abajo) las ubicaciones sucesivas de las cargas de prueba usando números que deberán repetirse en la tabla de abajo.

También indique en el esquema la ubicación de la pantalla o de otra parte perceptible del instrumento para pesar. El dispositivo automático de rastreo a cero y configuración a cero:

No existe	   No se encuentra en operación 	   Está fuera del rango de trabajo

E = I + ½ e - ΔL - L

Ec = E - E0 con E0 = error calculado en o cerca de cero* determinado previo a cada medición

| Ubicación | Carga, L | Indicación, I | Carga ad., ΔL | Error, E | Error corregido, Ec | emp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | * |  |  | * |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | * |  |  | * |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | * |  |  | * |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | * |  |  | * |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

Revise si |Ec| ≤ |mpe|

Pasó		No pasó

Comentarios:

K.3.2 Excentricidad utilizando una carga rodante (A.4.7.4)

No. de solicitud:	…………………………………………

Designación del modelo:	…………………………………………

Fecha:	…………………………………………

Observador:	…………………………………………

Verificación intervalo

de la escala, e:	…………………………………………

Resolución durante la

prueba (menor que e):	…………………………………………

|  | Al inicio | Al máximo | Al final |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Temp.: |  |  |  | °C |
| H. rel.: |  |  |  | % |
| Tiempo: |  |  |  |  |
| Pres. bar.: |  |  |  | hPa |

(sólo clase I)

Número de secciones del receptor de carga dividido 			 Receptor de carga no divido

Ubicación de las cargas de prueba para cada sección del receptor de carga: marque en un esquema (ver el ejemplo más abajo) las ubicaciones sucesivas de las cargas de prueba usando números que deberán repetirse en la tabla de abajo. También indique en el esquema la ubicación de la pantalla o de otra parte perceptible del instrumento para pesar.

Dispositivo automático de rastreo a cero y configuración a cero:

No existe	   No se encuentra en operación 	   Está fuera del rango de trabajo

E = I + ½ e - ΔL - L

Ec = E - E0 con E0 = error calculado en o cerca de cero*

| Sección | Dirección ( / ) | Ubicación | Carga, L | Indicación, I | Carga ad., ΔL | Error, E | Error corregido, Ec | mpe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | * |  |  | * |  |  |
|  |  |  | * |  |  | * |  |  |
|  |  |  | * |  |  | * |  |  |
|  |  |  | * |  |  | * |  |  |

Revise si |Ec| ≤ |mpe|

Pasó		No pasó

Comentarios:

K.4 Discriminación y sensibilidad

K.4.1 Discriminación

K.4.1.1 Indicación digital (A.4.8.2)

No. de solicitud:		…………………………………………

Designación del modelo:	…………………………………………

Fecha:	…………………………………………

Observador:	…………………………………………

Intervalo de la escala de verificación, e: …………………………………………

Intervalo de la escala, d:	…………………………………………

|  | Al inicio | Al máximo | Al final |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Temp.: |  |  |  | °C |
| H. rel.: |  |  |  | % |
| Tiempo: |  |  |  |  |
| Pres. bar.: |  |  |  | hPa |

| Carga, L | Indicación, I1 | Carga retirada ΔL | Agregue 1/10 d | Carga extra, = 1.4 d | Indicación, I2 | I2 - I1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Revise si I2 - I1 ≥ d

Pasó		No pasó

Comentarios:

K.4.1.2 Indicación Analógica (A.4.8.1)

No. de solicitud:		…………………………………………

Designación del modelo:	…………………………………………

Fecha:	…………………………………………

Observador:	…………………………………………

Intervalo de la escala de verificación, e: …………………………………………

Intervalo de la escala, d:	…………………………………………

|  | Al inicio | Al máximo | Al final |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Temp.: |  |  |  | °C |
| H. rel.: |  |  |  | % |
| Tiempo: |  |  |  |  |
| Pres. bar.: |  |  |  | hPa |

| Carga, L | Indicación, I1 | Carga extra, = ¦mpe¦ | Indicación, I2 | I2 - I1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Revise si I2 - I1 = 0.7 emp

Pasó		No pasó

Comentarios:

K.4.1.3 Instrumento para pesar no auto indicador (A.4.8.1)

No. de solicitud:	…………………………………………

Designación del modelo:	…………………………………………

Fecha:	…………………………………………

Observador:	…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

|  | Al inicio | Al máximo | Al final |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Temp.: |  |  |  | °C |
| H. rel.: |  |  |  | % |
| Tiempo: |  |  |  |  |
| Pres. bar.: |  |  |  | hPa |

| Carga, L | Indicación, I | Carga extra, = 0.4 ¦mpe¦ | Desplazamiento visible* |
| --- | --- | --- | --- |

*Marque un desplazamiento visible con una “+”

Revise si hay un desplazamiento visible

Pasó		No pasó

Comentarios:

K.4.2 Sensibilidad (Instrumento para pesar no auto indicador) (A.4.9)

No. de solicitud:		…………………………………………

Designación del modelo:	…………………………………………

Fecha:	…………………………………………

Observador:	…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

|  | Al inicio | Al máximo | Al final |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Temp.: |  |  |  | °C |
| H. rel.: |  |  |  | % |
| Tiempo: |  |  |  |  |
| Pres. bar.: |  |  |  | hPa |

| Carga, L | Carga extra, = ¦mpe¦ | Desplazamiento permanente del elemento indicador |
| --- | --- | --- |
|  |  | mm |
|  |  | mm |
|  |  | mm |

Revise si el desplazamiento permanente es igual o mayor a:

1 mm para un instrumento para pesar de clase de exactitud I o II

2 mm para un instrumento para pesar de clase de exactitud III o IIII con Max ≤ 30 kg

5 mm para un instrumento para pesar de clase de exactitud III o IIII con Max > 30 kg

Pasó		No pasó

Comentarios:

K.5 Repetibilidad (A.4.10)

El dispositivo automático de rastreo a cero y configuración a cero:

No existe		En operación

Carga (Pesaje 1-10)		Carga (Pesaje 11-20)

E= I + 1/2 e – ΔL – L

Revise si	a) E ≤ emp (3.6 de la norma que se menciona en el inciso M.1 del Apéndice M)

b) Emax – Emin ≤ valor absoluto de emp (3.6.1 de la norma que se menciona en el inciso M.1 del Apéndice M)

Pasó		No pasó

Comentarios:

K.6 Dependencia del tiempo

K.6.1 Retorno a Cero (A.4.11.2)

El dispositivo automático de rastreo a cero y configuración a cero:

No existe	  No se encuentra en operación 	  Está fuera del rango de trabajo

P = I + ½ e – ΔL

Revise si 	a)	| Δ (P30 – P0)| ≤ 0.5 e

b)	| Δ (P 35 - P30)| ≤ e1 (solamente para instrumentos para pesar de rangos múltiples)

Pasó		No pasó

Comentarios:

K.6.2 Deformación por fluencia lenta (A.4.11.1)

P = I + ½ e – ΔL

| Tiempo de lectura | Carga, L | Indicación, I | Carga ad., ΔL | P | ΔP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 min |  |  |  |  |  |
|  | 5 min |  |  |  |  |  |
|  | 15 min |  |  |  |  |  |
|  | 30 min* |  |  |  |  |  |
|  | 1 h |  |  |  |  |  |
|  | 2 h |  |  |  |  |  |
|  | 3 h |  |  |  |  |  |
|  | 4 h |  |  |  |  |  |

ΔP = diferencia entre P al inicio (0 min) y P en un momento dado.

*	Si se cumple con la condición a), la prueba ha terminado. De lo contrario, la prueba se deberá continuar durante las siguientes 3.5 horas y se deberá cumplir con la condición b).

Condición a):	ΔP ≤ 0.5 e después de 30 minutos; y

ΔP ≤ 0.2 e entre la indicación obtenida a los 15 minutos y la obtenida a los 30 minutos

Condición b):	ΔP ≤ valor absoluto de emp durante el periodo de 4 horas

Revise si se cumple con la condición a) o b)

Pasó		No pasó

Comentarios:

K.7 Estabilidad del equilibrio (A.4.12)

El dispositivo automático de rastreo a cero y configuración a cero:

No existe	No se encuentra en operación	Está fuera del rango de trabajo

Está en operación

En el caso de impresión o almacenamiento de datos:

| No. | Carga (alrededor del 50% del Máx) | Primer valor del peso almacenado o impreso después de la perturbación y la señal de mando | Lectura durante 5 s después de la impresión o almacenamiento |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | valor mínimo | valor máximo |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

Revise si el primer valor del peso almacenado o impreso no se desvía más de 1 e de las lecturas durante 5 segundos después de la impresión o almacenamiento (solamente dos valores adyacentes permitidos)

Pasó		No pasó

En el caso de la configuración a cero o balanceo de la tara:

| Configuración a cero E0 = I0 + ½ e – ΔL – L0 |
| --- |
| No.* | Carga-cero (< 4 % del Máx) | Carga, L0 (10 e) ** | Indicación, I0 después de la configuración a cero | Carga ad., ΔL | Error, E0 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

| Balanceo de la tara E0 = I0 + ½ e – ΔL – L0 |
| --- |
| No.* | Carga de la tara (alrededor del 30 % del Máx) | Carga, L0 (10 e) ** | Indicación, I0 después del balanceo de la tara | Carga ad., ΔL | Error, E0 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

* 	Aplique la carga de la tara o cero, perturbe el equilibrio y libere la configuración a cero o tare, aplique L0 de ser necesario y calcule el error de acuerdo con A.4.2.3/A.4.6.2 de la norma que se menciona en el inciso F.1 del Apéndice F. Haga esto cinco veces.

**	L0 (10 e) se deberá aplicar solamente si un dispositivo automático de configuración a cero o rastreo a cero está en operación. L0 se deberá aplicar después de liberar la tara o la configuración a cero, inmediatamente después de que se muestre un cero por primera vez.

Revise si E0 ≤ 0.25 e

Pasó		No pasó

Comentarios:

K.8 Inclinación (A.5.1, A.5.1.1-A.5.1.3)

Proporcione (en una hoja por separado de ser apropiado) un esquema del receptor de la carga que muestre la ubicación del indicador de nivel o la dirección de la inclinación, si se proporciona.

El dispositivo automático de rastreo a cero y configuración a cero:

No existe	  No se encuentra en operación 	  Está fuera del rango de trabajo

Ev = Iv + ½ e – ΔLv – L 	(v = 1, 2, 3, 4, 5), Iv = Indicación, ΔLv= carga adicional

Ec v = Ev – Ev 0		con Ev 0 = error calculado en o cerca de cero

Revise si las diferencias son	a) ≤ 2 e para el instrumento para pesar descargado (no válido para instrumentos para pesar clase II, si no se usan para ventas directas al público) b) ≤ valor absoluto de emp para el instrumento para pesar cargado

Pasó		No pasó

Comentarios:

K.9 Tara (prueba de pesaje) (A.4.6.1)

El dispositivo automático de rastreo a cero y configuración a cero:

No existe	   No se encuentra en operación	   Está fuera del rango de trabajo

Está en operación

E = I + ½ e – ΔL – L

Ec = E – E0 con E0 = error calculado en o cerca de cero*

|  | Carga, L | Indicación, I | Carga ad., ΔL | Error, E | Error corregido, Ec | mpe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Primera carga de la tara |  | * |  |  |  | * |  |  |  |  |

| Segunda carga de la tara |  | * |  |  |  | * |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Revise si |Ec| ≤ |emp|

Pasó		No pasó

Comentarios:

K.10 Tiempo de calentamiento (A.5.2)

El dispositivo automático de rastreo a cero y configuración a cero:

No existe	   No se encuentra en operación	   Está fuera del rango de trabajo

Está en operación

Duración de la desconexión antes de la prueba: 		   horas

E = I + ½ e – ΔL – L

E0 = error calculado antes de cada medición en o cerca de cero (descargado)

EL = error calculado en la carga (cargado)

|  | Tiempo* | Carga, L | Indicación, I | Carga ad., ΔL | Error, E | EL – E0 | emp= |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descargado |  | 0 min |  |  |  |  |  |  |
| Cargado |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descargado |  | 5 min |  |  |  |  |  |  |
| Cargado |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descargado |  | 15 min |  |  |  |  |  |  |
| Cargado |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descargado |  | 30 min |  |  |  |  |  |  |
| Cargado |  |  |  |  |  |  |  |  |

*	contando desde momento en que apareció una indicación por primera vez.

Revise si |EL - E0| ≤ |emp|

Pasó		No pasó

Comentarios:

K.11 Variaciones de tensión (A.5.4)

Calcule los límites inferiores y superiores de las tensiones aplicadas de acuerdo con A.5.4. Si se marca un rango de tensión (Umin / Umax), use el valor promedio como valor de referencia.

El dispositivo automático de rastreo a cero y configuración a cero:

No existe	   No se encuentra en operación	   Está fuera del rango de trabajo

Está en operación

Categoría de la fuente de alimentación (si un instrumento para pesar tiene más de una fuente de alimentación): .... E = I + ½ e – ΔL – L 		Ec = E – E0 con E0= error calculado en o cerca de cero

| Tensión | U, (V) | Carga, L | Indicación, I | Carga ad., ΔL | Error, E | Error corregido, Ec | emp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valor de referencia |  | 10 e = |  |  |  |  |  |
| Límite inferior |  | 10 e = |  |  |  |  |  |
| Límite superior |  | 10 e = |  |  |  |  |  |

Categoría de la fuente de alimentación (si un instrumento para pesar tiene más de una fuente de alimentación): .... E = I + ½ e – ΔL – L 		Ec = E – E0 con E0= error calculado en o cerca de cero

| Tensión | U, (V) | Carga, L | Indicación, I | Carga ad., ΔL | Error, E | Error corregido, Ec | mpe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valor de referencia |  | 10 e = |  |  |  |  |  |
| Límite inferior |  | 10 e = |  |  |  |  |  |
| Límite superior |  | 10 e = |  |  |  |  |  |

Revise si |Ec| ≤ |emp|

Pasó		No pasó

Comentarios:

K.12 Perturbaciones eléctricas

K.12.1 Caídas de tensión e interrupciones cortas de la línea de alimentación de CA (B.3.1)

Tensión de la fuente primaria Unom 	V Umin 	V Umax	V

Tensión de la fuente de alimentación para la prueba: Utest 	V = Unom o el valor promedio de Umin y Umax

| Carga | Perturbación | Resultado |
| --- | --- | --- |
|  | Amplitud del Utest | Duración/ número de ciclos | Número de Perturbaciones | Intervalo(s) de Repetición ≥ 10 s | Indicación, I | Falla significativa (> e) o detección y reacción |
|  |  |  |  |  |  | No | Si (ver los comentarios) |
|  | Sin perturbación |  |  |  |
|  | 0% | 0.5 |  |  |  |  |  |
|  | 0% | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 40% | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 70% | 25 |  |  |  |  |  |
|  | 80% | 250 |  |  |  |  |  |
|  | 0% | 250 |  |  |  |  |  |

Revise si ocurrió una falla significativa

Pasó		No pasó

Comentarios:

K.12.2 Ráfagas eléctricas (B.3.2)

a)	Líneas de alimentación por la red

Tensión de la fuente primaria Unom 	V Umin 	V Umax	V

Tensión de la fuente de alimentación para la prueba: Utest 	V = Unom o el valor promedio de Umin y Umax

Haga pruebas de tensión (ráfagas) en cada conexión de las líneas de alimentación por la red: 1 kV Duración de la prueba en la conexión y cada polaridad: 1 min

| Carga | Perturbación | Resultado |
| --- | --- | --- |
|  | Ráfagas en la conexión | Polaridad | Indicación, I | Falla significativa (> e) o detección y reacción |
|  | L tierra | N tierra | PE tierra |  |  | No | Si (ver los comentarios) |
|  | Sin perturbación |  |  |  |
|  | X |  |  | positivo |  |  |  |
|  |  |  |  | negativo |  |  |  |
|  | Sin perturbación |  |  |  |
|  |  | X |  | positivo |  |  |  |
|  |  |  |  | negativo |  |  |  |
|  | Sin perturbación |  |  |  |
|  |  |  | X | positivo |  |  |  |
|  |  |  |  | negativo |  |  |  |

L = fase, N = neutro, PE = tierra protectora

Revise si ocurrió una falla significativa

Pasó		No pasó

Comentarios:

b)	circuitos y líneas de comunicación de I/O

Haga pruebas de tensión (ráfagas) en cada cable/interfaz (señales I/O, líneas de control y datos): 0.5 kV

Duración de la prueba en cada cable/interfaz y cada polaridad: 1 min

| Carga | Perturbación | Resultado |
| --- | --- | --- |
|  | Ráfagas en la conexión/Interfaz (Tipo, naturaleza) | Polaridad/ Perturbación | Indicación, I | Falla significativa (> e) o detección y reacción |
|  |  |  |  | No | Si (ver los comentarios) |
|  | 1 | Sin perturbación |  |  |  |
|  |  | positivo |  |  |  |
|  |  | negativo |  |  |  |
|  | 2 | Sin perturbación |  |  |  |
|  |  | positivo |  |  |  |
|  |  | negativo |  |  |  |
|  | 3 | Sin perturbación |  |  |  |
|  |  | positivo |  |  |  |
|  |  | negativo |  |  |  |
|  | 4 | Sin perturbación |  |  |  |
|  |  | positivo |  |  |  |
|  |  | negativo |  |  |  |
|  | 5 | Sin perturbación |  |  |  |
|  |  | positivo |  |  |  |
|  |  | negativo |  |  |  |
|  | 6 | Sin perturbación |  |  |  |
|  |  | positivo |  |  |  |
|  |  | negativo |  |  |  |
|  | 7 | Sin perturbación |  |  |  |
|  |  | positivo |  |  |  |
|  |  | negativo |  |  |  |
|  | 8 | Sin perturbación |  |  |  |
|  |  | positivo |  |  |  |
|  |  | negativo |  |  |  |
|  | 9 | Sin perturbación |  |  |  |
|  |  | positivo |  |  |  |
|  |  | negativo |  |  |  |

Explique o haga un dibujo en el cual indique donde se encuentra la mordaza en el cable, si es necesario, utilice una página adicional.

Verifique si ocurrió una falla significativa

Pasó		No pasó

Comentarios:

K.12.3 Sobretensiones (B.3.3)

a)	Fuente primaria de CA

Sobretensiones en las líneas de alimentación de CA

| Carga | Perturbación | Resultado |
| --- | --- | --- |
|  | 3 sobretensiones positivas y 3 sobretensiones negativas de forma síncrona con tensión de alimentación de CA | Polaridad | Indicación, I | Falla significativa (> e) o detección y reacción |
|  | Amplitud/ aplique en | ángulo |  |  | No | Si (ver los comentarios) |
|  |  | 0° | 90° | 180° | 270° |  |  |  |  |
|  | 0.5 kV L N | Sin perturbación |  |  |  |
|  |  | X |  |  |  | pos |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | neg |  |  |  |
|  |  |  | X |  |  | pos |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | neg |  |  |  |
|  |  |  |  | X |  | pos |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | neg |  |  |  |
|  |  |  |  |  | X | pos |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | neg |  |  |  |
|  | 1 kV L PE | Sin perturbación |  |  |  |
|  |  | X |  |  |  | pos |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | neg |  |  |  |
|  |  |  | X |  |  | pos |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | neg |  |  |  |
|  |  |  |  | X |  | pos |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | neg |  |  |  |
|  |  |  |  |  | X | pos |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | neg |  |  |  |
|  | 1 kV N PE | Sin perturbación |  |  |  |
|  |  | X |  |  |  | pos |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | neg |  |  |  |
|  |  |  | X |  |  | pos |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | neg |  |  |  |
|  |  |  |  | X |  | pos |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | neg |  |  |  |
|  |  |  |  |  | X | pos |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | neg |  |  |  |

L = fase, N = neutro, PE = tierra protectora

Revise si ocurrió una falla significativa

Pasó		No pasó

Comentarios:

b)	Cualquier otro tipo de fuente de alimentación

Tipo de fuente de alimentación

CD  		Otro tipo  		Tensión

Sobretensiones en otras líneas de alimentación

| Carga | Perturbación | Resultado |
| --- | --- | --- |
|  | 3 sobretensiones positivas y 3 sobretensiones negativas | Polaridad | Indicación, I | Falla significativa (> e) o detección y reacción |
|  | aplique en | Amplitud |  |  | No | Si (ver los comentarios) |
|  | L N | Sin perturbación |  |  |  |
|  |  | 0.5 kV | pos |  |  |  |
|  |  |  | neg |  |  |  |
|  | L PE | Sin perturbación |  |  |  |
|  |  | 1 kV | pos |  |  |  |
|  |  |  | neg |  |  |  |
|  | N PE | Sin perturbación |  |  |  |
|  |  | 1 kV | pos |  |  |  |
|  |  |  | neg |  |  |  |

L= conductor positivo, N=conductor negativo, PE=tierra de protección

Revise si ocurrió una falla significativa

Pasó		No pasó

Comentarios:

K.12.4 Descargas electrostáticas (B.3.4)

a)	Aplicación directa

| Carga | Descargas | Resultado |
| --- | --- | --- |
|  | Prueba tensión (kV) | Polaridad | Número de descargas ≥ 10 | Intervalo de repetición ≥ 10 s | Indicación, I | Falla significativa (> e) o detección y reacción |
|  |  |  |  |  |  | No | Si (ver los comentarios, puntos de prueba) |
|  | Sin perturbación |  |  |  |
|  | 2 | pos. |  |  |  |  |  |
|  | 4 | pos. |  |  |  |  |  |
|  | 6 | pos. |  |  |  |  |  |
|  | 8 (descargas por aire) | pos. |  |  |  |  |  |
|  | Sin perturbación |  |  |  |
|  | 2 | neg. |  |  |  |  |  |
|  | 4 | neg. |  |  |  |  |  |
|  | 6 | neg. |  |  |  |  |  |
|  | 8 (descargas por aire) | neg. |  |  |  |  |  |

Revise si ocurrió una falla significativa

Pasó		No pasó

NOTA: Si falla el EUT, se deberá registrar el punto de prueba en el que esto ocurra.

Comentarios:

b)	Aplicación indirecta (solamente descargas por contacto)

Plano de acoplamiento horizontal

| Carga | Descargas | Resultado |
| --- | --- | --- |
|  | Prueba tensión (kV) | Polaridad | Número de descargas ≥ 10 | Intervalo de repetición ≥ 10 s | Indicación, I | Falla significativa (> e) o detección y reacción |
|  |  |  |  |  |  | No | Si (ver los comentarios, puntos de prueba) |
|  | Sin perturbación |  |  |  |
|  | 2 | pos. |  |  |  |  |  |
|  | 4 | pos. |  |  |  |  |  |
|  | 6 | pos. |  |  |  |  |  |
|  | Sin perturbación |  |  |  |
|  | 2 | neg. |  |  |  |  |  |
|  | 4 | neg. |  |  |  |  |  |
|  | 6 | neg. |  |  |  |  |  |

Plano de acoplamiento vertical

| Carga | Descargas | Resultado |
| --- | --- | --- |
|  | Prueba tensión (kV) | Polaridad | Número de descargas ≥ 10 | Intervalo de repetición ≥ 10 s | Indicación, I | Falla significativa (> e) o detección y reacción |
|  |  |  |  |  |  | No | Si (ver los comentarios, puntos de prueba) |
|  | Sin perturbación |  |  |  |
|  | 2 | pos. |  |  |  |  |  |
|  | 4 | pos. |  |  |  |  |  |
|  | 6 | pos. |  |  |  |  |  |
|  | Sin perturbación |  |  |  |
|  | 2 | neg. |  |  |  |  |  |
|  | 4 | neg. |  |  |  |  |  |
|  | 6 | neg. |  |  |  |  |  |

Revise si ocurrió una falla significativa

Pasó		No pasó

NOTA: Si falla el EUT, se deberá registrar el punto de prueba en el que esto ocurra.

Comentarios:

Especificación de los puntos de prueba del EUT (aplicación directa), por ejemplo, por medio de fotos o esquemas

a)	Aplicación directa

Descargas por contacto:

Descargas por aire

b)	Aplicación indirecta

K.12.5 Inmunidad a los campos electromagnéticos radiados (B.3.5)

|  |  | Rango de frecuencia de 26 MHz a 2000 MHz si no se puede aplicar la prueba de acuerdo con B.3.6 (no hay puertos I/O línea de alimentación) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Rango de frecuencia de 80 MHz a 2000 MHz si se realiza la prueba de acuerdo con B.3.6 (ver la forma No. 12.6) |

Velocidad de barrido:		Material de carga:

| Carga | Perturbación | Resultado |
| --- | --- | --- |
|  | Antena | Rango de frecuencia (MHz) | Polarización | Orientación del EUT | Indicación, I | Falla significativa (> e) o detección y reacción |
|  |  |  |  |  |  | No | Si (comentarios) |
|  | Sin perturbación |  |  |  |
|  |  |  | Vertical | Frente |  |  |  |
|  |  |  |  | Derecha |  |  |  |
|  |  |  |  | Izquierda |  |  |  |
|  |  |  |  | Parte posterior |  |  |  |
|  |  |  | Horizontal | Frente |  |  |  |
|  |  |  |  | Derecha |  |  |  |
|  |  |  |  | Izquierda |  |  |  |
|  |  |  |  | Parte posterior |  |  |  |
|  |  |  | Vertical | Frente |  |  |  |
|  |  |  |  | Derecha |  |  |  |
|  |  |  |  | Izquierda |  |  |  |
|  |  |  |  | Parte posterior |  |  |  |
|  |  |  | Horizontal | Frente |  |  |  |
|  |  |  |  | Derecha |  |  |  |
|  |  |  |  | Izquierda |  |  |  |
|  |  |  |  | Parte posterior |  |  |  |

Rango de frecuencia: 26 MHz a 2000 MHz o 80 MHz a 2000 MHz

Intensidad de campo: 10 V/m

Modulación: 80 % AM, 1 kHz, onda senoidal

NOTA: Si falla el EUT, se deberá registrar la frecuencia a la cual esto ocurra.

Revise si ocurrió una falla significativa

Pasó		No pasó

Comentarios:

Descripción de la configuración del EUT, por ejemplo, por medio de fotos o esquemas:

K.12.6 Inmunidad a los campos de radiofrecuencia conducida (B.3.6)

| Cable/Interfaz | Rango de frecuencia (MHz) | Resultado |
| --- | --- | --- |
|  |  | Indicación, I | Falla significativa (> e) o detección y reacción |
|  |  |  | No | Si (comentarios) |
|  | sin perturbación |  |  |  |
|  | sin perturbación |  |  |  |
|  | sin perturbación |  |  |  |
|  | sin perturbación |  |  |  |
|  | sin perturbación |  |  |  |
|  | sin perturbación |  |  |  |
|  | sin perturbación |  |  |  |
|  | sin perturbación |  |  |  |
|  | sin perturbación |  |  |  |
|  | sin perturbación |  |  |  |

Rango de frecuencia: 0.15 MHz a 80 MHz Amplitud de RF (cincuenta ohmios): 10 V (e.m.f.) Modulación: 80 % AM, 1 kHz, onda senoidal

Revise si ocurrió una falla significativa.

NOTA: Si falla el EUT, se deberá registrar la frecuencia a la cual esto ocurra.

Pasó		No pasó

Comentarios:

K.12.7 Oscilaciones eléctricas momentáneas en instrumentos para pesar alimentados desde una fuente de alimentación de vehículos para carreteras (B.3.7)

a)	Conducción a través de líneas de alimentación de baterías externas de 12 V y 24 V

| Tensión de la batería de 12 V |
| --- |
| Carga | Perturbación | Resultado |
|  | Pulsación de la prueba | Tensión conducido | Indicación, I | Falla significativa (> e) o detección y reacción |
|  |  |  |  | No | Si (comentarios) |
|  | Sin perturbación |  |  |  |
|  | 2a | +50 V |  |  |  |
|  | 2b* | +10 V |  |  |  |
|  | 3a | -150 V |  |  |  |
|  | 3b | +100 V |  |  |  |
|  | 4 | -7 V |  |  |  |
| Tensión de la batería de 24 V |
| Carga | Perturbación | Resultado |
|  | Pulsación de la prueba | Tensión conducida | Indicación, I | Falla significativa (> e) o detección y reacción |
|  |  |  |  | No | Si (comentarios) |
|  | Sin perturbación |  |  |  |
|  | 2a | +50 V |  |  |  |
|  | 2b* | +20 V |  |  |  |
|  | 3a | -200 V |  |  |  |
|  | 3b | +200 V |  |  |  |
|  | 4 | -16 V |  |  |  |

* 	El pulso de prueba 2b solamente es aplicable si el instrumento para pesar se puede conectar a la batería por medio de el interruptor principal (de ignición) del carro, es decir, si el fabricante del instrumento para pesar no ha especificado que el instrumento para pesar se debe conectar directamente (o por su propio interruptor principal) a la batería.

Revise si ocurrió una falla significativa

Pasó		No pasó

Comentarios:

b)	Acoplamiento inductivo y capacitivo a través de las líneas que no sean líneas de alimentación

| Tensión de la batería de 12 V |
| --- |
| Tipos de otras líneas (no líneas de alimentación) | Perturbación | Resultado |
|  | Carga | Pulsación de la prueba | Tensión conducida | Indicación, I | Falla significativa (> e) o detección y reacción |
|  |  |  |  |  | No | Si (comentarios) |
|  |  | Sin perturbación |  |  |  |
|  |  | a | -60 V |  |  |  |
|  |  | b | +40 V |  |  |  |
|  |  | Sin perturbación |  |  |  |
|  |  | a | -60 V |  |  |  |
|  |  | b | +40 V |  |  |  |
|  |  | Sin perturbación |  |  |  |
|  |  | a | -60 V |  |  |  |
|  |  | b | +40 V |  |  |  |

| Tensión de la batería de 24 V |
| --- |
| Tipos de otras líneas (no líneas de alimentación) | Perturbación | Resultado |
|  | Carga | Pulsación de la prueba | Tensión conducida | Indicación, I | Falla significativa (> e) o detección y reacción |
|  |  |  |  |  | No | Si (comentarios) |
|  |  | Sin perturbación |  |  |  |
|  |  | a | -80 V |  |  |  |
|  |  | b | +80 V |  |  |  |
|  |  | Sin perturbación |  |  |  |
|  |  | a | -80 V |  |  |  |
|  |  | b | +80 V |  |  |  |
|  |  | Sin perturbación |  |  |  |
|  |  | a | -80 V |  |  |  |
|  |  | b | +80 V |  |  |  |

Revise si ocurrió una falla significativa

NOTA: Si falla el EUT, se deberá registrar la frecuencia a la cual esto ocurra.

Pasó		No pasó

Comentarios:

K.13 Calor húmedo, estado estacionario

a)	Prueba inicial (a la temperatura de referencia)

El dispositivo automático de rastreo a cero y configuración a cero:

No existe	   No se encuentra en operación	   Está fuera del rango de trabajo

Está en operación

E = I +1/2 e - ΔL – L

Ec = E - E0 con E0 = error calculado en o cerca de cero*

| Carga, L | Indicación, I | Carga ad., ΔL | Error, E | Error corregido, Ec | emp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * |  |  |  |  | * |  |  |  |  |

Revise si |Ec| ≤|mpe|

Pasó		No pasó

Comentarios:

b)	Prueba a alta temperatura y a una humedad relativa del 85 %

El dispositivo automático de rastreo a cero y configuración a cero:

No existe	   No se encuentra en operación	   Está fuera del rango de trabajo

Está en operación

E = I +1/2 e - ΔL - L

Ec = E - E0 con E0 = error calculado en o cerca de cero*

| Carga, L | Indicación, I | Carga ad., ΔL | Error, E | Error corregido, Ec | mpe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * |  |  |  |  | (*) |  |  |  |  |

Revise si |Ec| ≤|mpe|

Pasó		No pasó

Comentarios:

c) Prueba final (a la temperatura de referencia)

El dispositivo automático de rastreo a cero y configuración a cero:

No existe	   No se encuentra en operación	   Está fuera del rango de trabajo

Está en operación

E = I +1/2 e - ΔL - L

Ec = E - E0 con E0 = error calculado en o cerca de cero*

| Carga, L | Indicación, I | Carga ad., ΔL | Error, E | Error corregido, Ec | mpe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * |  |  |  |  | * |  |  |  |  |

Revise si |Ec| ≤|mpe|

Pasó		No pasó

Comentarios:

K.14 Estabilidad del intervalo (B.4)

No. de solicitud: 		…………………………………………………………………..

Designación del modelo:		…………………………………………………………………..

Intervalo de la escala de verificación, e: …………………………………………………………………..

Resolución durante la prueba (menor que e): …………………………………………………………….

El dispositivo automático de rastreo a cero y configuración a cero:

No existe	   No se encuentra en operación	   Está fuera del rango de trabajo

Carga Cero =	   		Carga de prueba =

Dispositivo de ajuste del intervalo automático:

Existe		  No existe

E0 = I0 +½ e – ΔL0 – L0

EL = IL + ½ e – ΔL – L

|  | Indicación de cero, I0 | Carga ad., ΔL0 | E0 | Indicación de carga, IL | Carga ad., ΔL | EL | EL - E0 | Valor Corregido* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

* 	Cuando sea aplicable, las correcciones necesarias que resulten de las variaciones de temperatura, presión, etc. Ver los comentarios:

Si (EL - E0)max - (EL - E0)min ≤ 0.1 e, la carga y la lectura serán suficientes para cada medición subsecuente, si no es así, deberán realizarse 5 cargas y lecturas para cada medición.

Comentarios:

Mediciones subsecuentes

|  | Medición después de la prueba de temperatura |  | Medición después de la prueba de calor húmedo |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Medición después de la desconexión de la línea de alimentación |  | Medición después del cambio en la ubicación de la prueba |
|  | Otra condición: ……………………………………………………………………………….. |

Dispositivo de ajuste del intervalo automático activado (si existe):

E0 = I0 +½ e – ΔL0 – L0 		EL = IL + ½ e – ΔL – L

|  | Indicación de cero, I0 | Carga ad., ΔL0 | E0 | Indicación de carga, IL | Carga ad., ΔL | EL | EL - E0 | Valor Corregido* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

* 	Cuando sea aplicable, las correcciones necesarias que resulten de las variaciones de temperatura, presión, etc. Ver los comentarios:

Si se han realizado cinco cargas y lecturas: Error promedio = promedio (EL - E0) =

Comentarios:

Medición No. 3:

|  | Medición después de la prueba de temperatura |  | Medición después de la prueba de calor húmedo |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Medición después de la desconexión de la línea de alimentación |  | Medición después del cambio en la ubicación de la prueba |
|  | Otra condición: ……………………………………………………………………………….. |

Dispositivo de ajuste del intervalo automático activado (si existe):

E0 = I0 +½ e – ΔL0 – L0 		EL = IL + ½ e – ΔL – L

|  | Indicación de cero, I0 | Carga ad., ΔL0 | E0 | Indicación de carga, IL | Carga ad., ΔL | EL | EL - E0 | Valor Corregido* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

* 	Cuando sea aplicable, las correcciones necesarias que resulten de las variaciones de temperatura, presión, etc. Ver los comentarios:

Si se han realizado cinco cargas y lecturas: Error promedio = promedio (EL - E0) =

Comentarios:

Mediciones subsecuentes

|  | Medición después de la prueba de temperatura |  | Medición después de la prueba de calor húmedo |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Medición después de la desconexión de la línea de alimentación |  | Medición después del cambio en la ubicación de la prueba |
|  | Otra condición: ……………………………………………………………………………….. |

Dispositivo de ajuste del intervalo automático activado (si existe):

E0 = I0 +½ e – ΔL0 – L0 		EL = IL + ½ e – ΔL – L

|  | Indicación de cero, I0 | Carga ad., ΔL0 | E0 | Indicación de carga, IL | Carga ad., ΔL | EL | EL - E0 | Valor Corregido* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

* 	Cuando sea aplicable, las correcciones necesarias que resulten de las variaciones de temperatura, presión, etc. Ver los comentarios:

Si se han realizado cinco cargas y lecturas: Error promedio = promedio (EL - E0) =

Comentarios:

|  | Medición después de la prueba de temperatura |  | Medición después de la prueba de calor húmedo |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Medición después de la desconexión de la línea de alimentación |  | Medición después del cambio en la ubicación de la prueba |
|  | Otra condición: ……………………………………………………………………………….. |

Dispositivo de ajuste del intervalo automático activado (si existe):

E0 = I0 +½ e – ΔL0 – L0 		EL = IL + ½ e – ΔL – L

|  | Indicación de cero, I0 | Carga ad., ΔL0 | E0 | Indicación de carga, IL | Carga ad., ΔL | EL | EL - E0 | Valor Corregido* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

* 	Cuando sea aplicable, las correcciones necesarias que resulten de las variaciones de temperatura, presión, etc. Ver los comentarios:

Si se han realizado cinco cargas y lecturas: Error promedio = promedio (EL - E0) =

Comentarios:

Mediciones subsecuentes

|  | Medición después de la prueba de temperatura |  | Medición después de la prueba de calor húmedo |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Medición después de la desconexión de la línea de alimentación |  | Medición después del cambio en la ubicación de la prueba |
|  | Otra condición: ……………………………………………………………………………….. |

Dispositivo de ajuste del intervalo automático activado (si existe):

E0 = I0 +½ e – ΔL0 – L0 		EL = IL + ½ e – ΔL – L

|  | Indicación de cero, I0 | Carga ad., ΔL0 | E0 | Indicación de carga, IL | Carga ad., ΔL | EL | EL - E0 | Valor Corregido* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

* 	Cuando sea aplicable, las correcciones necesarias que resulten de las variaciones de temperatura, presión, etc. Ver los comentarios:

Si se han realizado cinco cargas y lecturas: Error promedio = promedio (EL - E0) =

Comentarios:

|  | Medición después de la prueba de temperatura |  | Medición después de la prueba de calor húmedo |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Medición después de la desconexión de la línea de alimentación |  | Medición después del cambio en la ubicación de la prueba |
|  | Otra condición: ……………………………………………………………………………….. |

Dispositivo de ajuste del intervalo automático activado (si existe):

E0 = I0 +½ e – ΔL0 – L0 		EL = IL + ½ e – ΔL – L

|  | Indicación de cero, I0 | Carga ad., ΔL0 | E0 | Indicación de carga, IL | Carga ad., ΔL | EL | EL - E0 | Valor Corregido* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

* 	Cuando sea aplicable, las correcciones necesarias que resulten de las variaciones de temperatura, presión, etc. Ver los comentarios:

Si se han realizado cinco cargas y lecturas: Error promedio = promedio (EL - E0) =

Comentarios:

Mediciones subsecuentes

|  | Medición después de la prueba de temperatura |  | Medición después de la prueba de calor húmedo |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Medición después de la desconexión de la línea de alimentación |  | Medición después del cambio en la ubicación de la prueba |
|  | Otra condición: ……………………………………………………………………………….. |

Dispositivo de ajuste del intervalo automático activado (si existe):

E0 = I0 +½ e – ΔL0 – L0 		EL = IL + ½ e – ΔL – L

|  | Indicación de cero, I0 | Carga ad., ΔL0 | E0 | Indicación de carga, IL | Carga ad., ΔL | EL | EL - E0 | Valor Corregido* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

* 	Cuando sea aplicable, las correcciones necesarias que resulten de las variaciones de temperatura, presión, etc. Ver los comentarios:

Si se han realizado cinco cargas y lecturas: Error promedio = promedio (EL - E0) =

Comentarios:

|  | Medición después de la prueba de temperatura |  | Medición después de la prueba de calor húmedo |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Medición después de la desconexión de la línea de alimentación |  | Medición después del cambio en la ubicación de la prueba |
|  | Otra condición: ……………………………………………………………………………….. |

Dispositivo de ajuste del intervalo automático activado (si existe):

E0 = I0 +½ e – ΔL0 – L0 		EL = IL + ½ e – ΔL – L

|  | Indicación de cero, I0 | Carga ad., ΔL0 | E0 | Indicación de carga, IL | Carga ad., ΔL | EL | EL - E0 | Valor Corregido* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

* 	Cuando sea aplicable, las correcciones necesarias que resulten de las variaciones de temperatura, presión, etc. Ver los comentarios:

Si se han realizado cinco cargas y lecturas: Error promedio = promedio (EL - E0) =

Comentarios:

K.15 Aguante (A.6)

El dispositivo automático  de rastreo a cero y configuración a cero:

No existe	   No se encuentra en operación	   Está fuera del rango de trabajo

Está en operación

E = I +½ e - ΔL - L

Ec = E - E0 con E0 = error calculado en o cerca de cero*

| Carga, L | Indicación, I | Carga ad., ΔL | Error, E | Error corregido, Ec | mpe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | * |  |  |  | * |  |  |  |  |

b) Desempeño de la prueba

Número de cargas:		Carga aplicada:

c) Prueba Final

El dispositivo automático de rastreo a cero y configuración a cero:

No existe	   No se encuentra en operación	   Está fuera del rango de trabajo

Está en operación

E = I +½ e - ΔL - L

Ec = E - E0 con E0 = error calculado en o cerca de cero*

Error de durabilidad debido al uso y desgaste = |Ec inicial - Ec final|**

| Carga, L | Indicación, I | Carga ad., ΔL | Error, E | Error corregido, Ec | mpe | Error de durabilidad debido al uso y desgaste** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |

Revise si el error de durabilidad debido al uso y desgaste es < emp

Pasó		No pasó

Comentarios:

K.16 Examinación de la construcción del instrumento para pesar

Utilice esta página para indicar cualquier descripción o información sobre el instrumento para pesar, adicionalmente a la que ya se encuentra en el presente reporte y en la aprobación nacional del tipo o el certificado que lo acompaña. Esto puede incluir una imagen del instrumento para pesar completo, una descripción de sus componentes principales y cualquier comentario que pudiese ser de utilidad para las autoridades responsables de la verificación inicial o subsecuente de los instrumentos para pesar individuales construidos de acuerdo con el modelo. También puede incluir referencias al fabricante.

Descripción:

Comentarios:

LISTA DE REVISIÓN

Esta lista de revisión se ha desarrollado con base en los siguientes principios:

- incluir los requerimientos que no se pueden someter a pruebas de acuerdo con las pruebas 1 al 15 que se mencionan más arriba, pero que se deberán revisar de manera experimental, por ejemplo, el rango de operación del dispositivo de la tara (4.6.4), o visualmente, por ejemplo, las marcas descriptivas (7.1);

- incluir los requerimientos que indiquen prohibiciones de algunas funciones, por ejemplo, el dispositivo automático de la tara para instrumentos para pesar para ventas directas al público (4.13.3.3);

- no incluir requerimientos generales, por ejemplo, adaptabilidad para su uso (4.1.1.2), ni dispositivos de verificación y pesas, por ejemplo, dispositivos auxiliares de verificación (4.9);

- no incluir los requerimientos que permitan que se usen las funciones o los dispositivos, por ejemplo, un dispositivo combinado y semi-automático de la tara y de configuración a cero operado por la misma tecla (4.5.4).

Esta lista de revisión está diseñada para ser un resumen de los resultados de las examinaciones a realizar y no para usarse como un procedimiento. Los artículos en esta lista de revisión se proporcionan para recapitular los requerimientos especificados en la norma que se menciona en el inciso F.1 del Apéndice F y no se deberán considerar como una sustitución de los mismos.

En cuanto a los instrumentos para pesar no auto indicadores, la cláusula 6 de la norma que se menciona en el inciso F.1 del Apéndice F se deberá seguir en lugar de esta lista de revisión.

Los requerimientos que no estén incluidos en este reporte de evaluación del tipo (pruebas 1-15 y la lista de revisión 17) se consideran como globalmente cubiertos por la aprobación del tipo o el certificado (por ejemplo, los criterios de clasificación [3.2 y 3.3], adaptabilidad para su aplicación, uso y verificación [4.1.1.1, 4.1.1.2 y 4.1.1.3]).

Para los dispositivos no obligatorios, la lista de revisión proporciona espacio para indicar si el dispositivo existe o no, y, de ser apropiado, su tipo. Una cruz en el recuadro de “existe” indica que el dispositivo existe y que cumple con la definición proporcionada en la terminología. Cuando se indique que un dispositivo no existe, también marque los recuadros para indicar que estas pruebas no son aplicables (Ver la página 5).

De ser apropiado, los resultados especificados en esta lista de revisión se pueden complementar con comentarios proporcionados en páginas adicionales.

K.17 Lista de revisión

No. de solicitud:	…………………………….…….…………………………

Designación del modelo:	…………………………….…….…………………………

K.17.1 Todos los modelos de instrumentos para pesar excepto los instrumentos para pesar no auto indicadores (6.1-6.9 de la norma que se menciona en el inciso M.1 del Apéndice M)

| Requerimiento | Procedimientos de pruebas |  | PASÓ | NO PASÓ | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marcas descriptivas |
| 7.1.1 (+3.3.1) (+3.3.1) | A.3 | Obligatorio en todos los casos: |  |  |  |
|  |  | marca o nombre del fabricante |  |  |  |
|  |  | clase de exactitud |  |  |  |
|  |  | capacidad máxima, Máx, Máx1, Máx2,... |  |  |  |
|  |  | capacidad mínima, Min |  |  |  |
|  |  | intervalo de la escala de verificación, e, e1, e2, ... |  |  |  |

| 7.1.2 | A.3 | Obligatorio si aplica: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | nombre o marca del agente del fabricante |  |  |  |
|  |  | número de serie |  |  |  |
|  |  | marcas de identificación en unidades separadas pero asociadas |  |  |  |
|  |  | marca de aprobación del modelo |  |  |  |
|  |  | intervalo de la escala, d (d < e) |  |  |  |
|  |  | identificación del software (si aplica) |  |  |  |
|  |  | efecto máximo de la tara, T (tara sustractiva solamente si T ≠ Máx) |  |  |  |
|  |  | carga segura máxima, Lim (si Lim > Máx + T) |  |  |  |
|  |  | límites especiales de temperatura |  |  |  |
|  |  | velocidad de conteo |  |  |  |
|  |  | relación entre la plataforma de la pesa y la plataforma de carga |  |  |  |
|  |  | rango de más/menos indicación |  |  |  |

| 7.1.3 3.2 4.15 | A.3 | Marcas adicionales: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | no apto para su uso para ventas directas al público |  |  |  |
|  |  | se deberá usar exclusivamente para: |  |  |  |
|  |  | el sello no garantiza… / garantiza solamente… |  |  |  |
|  |  | se deberá usar solamente de la siguiente manera: |  |  |  |
|  |  | aplicaciones especiales claramente marcadas (rangos de pesaje en las clases I y II o II y III) |  |  |  |
|  |  | cerca de la pantalla “no apto para su uso para ventas directas al público” (para instrumentos para pesar similares a aquellos usados para ventas directas al público) |  |  |  |

| 7.1.4 7.1.4 y 7.1.1B, 7.1.2G | A.3 | Presentación de las marcas: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | indelebles |  |  |  |
|  |  | de fácil lectura |  |  |  |
|  |  | agrupadas en un lugar claramente visible |  |  |  |
|  |  | Máx, Min, e y d (si d ≠ e) en o cerca de la pantalla mostradas permanentemente en una posición claramente visible |  |  |  |
|  |  | que sea posible sellar y aplicar una marca de control/que su remoción resulte en su destrucción |  |  |  |
|  |  | marcas B y G |  |  |  |
|  |  | información adicional mostrada de manera alternativa en una placa o mostrada por medio de una solución de software ya sea permanentemente o con acceso por medio de un comando manual simple. |  |  |  |
| 7.1.5.1 | A.3 | Instrumentos para pesar con varios receptores de la carga y dispositivos de medición de la carga: |
|  |  | marca de identificación, Máx, Min y e de cada receptor de la carga en el dispositivo de medición de la carga relacionado (Lim y T = + si aplica) |  |  |  |
| 7.1.5.2 | A.3 | Partes principales construidas por separado: |
|  |  | marca de identificación repetida en las marcas descriptivas |  |  |  |
| 4.1.1.3 |  | Adaptabilidad para la verificación: |
|  |  | identificación de dispositivos que han sido sujetos a una examinación separada del modelo |  |  |  |

| Marcas de verificación y sellado |
| --- |
| 7.2 | A.3 | Marca de verificación: |
|  |  | no se puede retirar |  |  |  |
|  |  | de fácil aplicación |  |  |  |
|  |  | la visibilidad sin el instrumento para pesar se deberá mover cuando esté en servicio |  |  |  |
| 7.2.2 |  | Espacio o soporte de la marca de verificación: |
|  |  | lo cual asegura la conservación de la marca |  |  |  |
|  |  | para el sello, área de sellado ≥ 150 mm2 |  |  |  |
|  |  | para el tipo auto-adhesivo, Ø ≥15 mm |  |  |  |
| 4.1.2.4 4.1.2.4 4.1.2.4a 4.1.2.4b 4.1.2.4c | A.3 | Aseguramiento de los componentes y controles preestablecidos: |
|  |  | ubicación |  |  |  |
|  |  | forma |  |  |  |
|  |  | Aseguramiento por medios de software |  |  |  |
|  |  | estado legal del instrumento para pesar reconocible |  |  |  |
|  |  | evidencia de cualquier intervención |  |  |  |
|  |  | protección contra cambios de parámetros y los números de referencia |  |  |  |
|  |  | instalaciones para fijar el nuevo número de referencia |  |  |  |

| 4.1.2.5 |  | Dispositivo de ajuste del intervalo (automático o semi-automático): Existe□ No existe□ |
| --- | --- | --- |
|  |  | influencia externa imposible después de asegurarlo |  |  |  |
| 4.1.2.6 |  | Compensación por gravedad: Existe□ No existe□ |
|  |  | influencia externa o acceso imposible después de asegurarlo |  |  |  |
| Documentación |
| 8.2.1 8.2.1.1, 3.10.2 3.10.2.1 3.10.4 8.2.1.2 5.3.6.1 3.9.1.1 | A.1 A.1 | Información y datos técnicos: |
|  |  | características del instrumento para pesar |  |  |  |
|  |  | especificaciones de los módulos |  |  |  |
|  |  | fracciones, p (módulos sometidos a pruebas por separado) |  |  |  |
|  |  | especificaciones de las familias |  |  |  |
|  |  | especificaciones de los componentes |  |  |  |
|  |  | documentos descriptivos aplicables (de acuerdo con los Nos. 1-11) |  |  |  |

|  |  | declaración específica del fabricante |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | valor limitante de la inclinación definido por el fabricante |  |  |  |
| 8.2.2 | A.2 | Examinación de: |
|  |  | documentos |  |  |  |
|  |  | funciones (revisiones de puntos) |  |  |  |
|  |  | reportes de prueba de otros países |  |  |  |
| Dispositivo de indicación |
| 4.2.1 |  | Lectura: |
|  |  | confiable, fácil y no ambiguo |  |  |  |
|  |  | inexactitud general ≤ 0.2 e (indicación analógica) |  |  |  |
|  |  | tamaño, forma y claridad |  |  |  |
|  |  | por yuxtaposición simple |  |  |  |
| 4.2.2.1 | A.3 | Unidades de: |
|  |  | masa |  |  |  |
|  |  | precio |  |  |  |
| 4.2.2.1 |  | Forma de indicación: |
|  |  | para una indicación, una unidad de masa |  |  |  |
|  |  | intervalo de la escala en la forma (1, 2 o 5) x 10k |  |  |  |
|  |  | el mismo intervalo de la escala para todos los dispositivos de indicación, dispositivos de impresión y dispositivos de pesaje de la tara |  |  |  |

| 4.2.2.2 |  | Forma de indicación digital: |
| --- | --- | --- |
|  |  | al menos una cifra en la derecha |  |  |  |
|  |  | Signo decimal: |
|  |  | deberá mantener su posición (el intervalo de la escala se cambia automáticamente) |  |  |  |
|  |  | separe al menos una cifra a la izquierda y todas a la derecha |  |  |  |
|  |  | en una línea con la parte inferior de las cifras |  |  |  |
|  |  | Cero: |
|  |  | solamente un cero no significativo a la derecha |  |  |  |
|  |  | para valores con signo decimal, cero no significativo solamente en la tercera posición |  |  |  |
| 4.2.3 |  | Límites: |
|  |  | evitar la indicación por encima de Máx + 9 e |  |  |  |
|  |  | evitar la indicación por debajo de cero a menos que un dispositivo de la tara se encuentre en operación (se acepta -20 d) |  |  |  |
| 4.2.4 |  | Dispositivo de presentación “Aproximado”: Existe□ No existe□ |
|  |  | intervalo de la escala > Máx/100 sin ser menor que 20 e |  |  |  |
| 4.2.5 |  | Instrumentos para pesar semi-auto indicadores: |
|  |  | extensión del rango de auto-indicación ≤ capacidad de auto-indicación |  |  |  |

| 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 |  | Indicación analógica: |
| --- | --- | --- |
|  |  | espesor y longitud de las marcas de la escala |  |  |  |
|  |  | espaciamiento de la escala |  |  |  |
|  |  | límite de movimiento por debajo de cero y por encima de la capacidad de auto-indicación |  |  |  |
|  |  | reducción de las oscilaciones del componente de visualización |  |  |  |
| 4.4.1 4.4.2 |  | Cambio de la indicación digital: |
|  |  | después de un cambio en la carga, la indicación previa de no más de 1 s |  |  |  |
|  |  | Equilibrio estable de la indicación digital: |
|  |  | los valores de peso almacenados o impresos no se desvían más de 1 e del valor final del peso |  |  |  |
|  |  | las operaciones de cero o de la tara se encuentran dentro de sus requerimientos de exactitud |  |  |  |

|  |  | no impresiones, almacenamiento de datos, configuración a cero o tarado durante una perturbación continua o temporal del equilibrio |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4.3 |  | Indicación digital extendida: Existe□ No existe□ |
|  |  | no está permitido cuando hay una división de la escala diferenciada |  |  |  |
|  |  | se visualiza un intervalo de la escala más pequeño solamente mientras oprime una tecla |  |  |  |
|  |  | máximo, 5 s después del comando manual |  |  |  |
|  |  | evita la impresión mientras el dispositivo está en operación |  |  |  |
| 4.4.4 |  | Indicaciones digitales diferentes a las indicaciones primarias: Existe□ No existe□ |
|  |  | las indicaciones adicionales no conllevan a ninguna ambigüedad a las indicaciones primarias |  |  |  |
|  |  | las cantidades identificadas por unidades, símbolos, señales o designaciones del mismo |  |  |  |
|  |  | los valores de las pesas (no de pesaje) se deberán identificar claramente o |  |  |  |
|  |  | se deberán visualizar solamente de manera temporal con un comando manual y |  |  |  |
|  |  | no se deberán imprimir |  |  |  |
|  |  | el modo de pesaje inactivo es claro y reconocible sin ambigüedades |  |  |  |
| 4.4.5 |  | Impresión digital: Existe□ No existe□ |
|  |  | clara y permanente |  |  |  |
|  |  | cifras ≥ 2 mm de altura |  |  |  |
|  |  | nombre o símbolo de unidades | a la derecha del valor |  |  |  |
|  |  |  | arriba de la columna de valores |  |  |  |

|  |  | impresión imposible cuando el equilibrio no esté estable |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4.6 |  | Almacenamiento de la memoria: Existe□ No existe□ |
|  |  | almacenamiento, transferencia, totalización, etc. inhibidos cuando el equilibrio no esté estable |  |  |  |
| 3.4.1 3.4.2 |  | Dispositivo auxiliar de indicación (Clases I y II solamente; no permitido en instrumentos para pesar de intervalos múltiples) Existe□ No existe□ Si existe, tipo: cursor□ interpolación □ complementario □ división de la escala diferenciada □ |
|  |  | solamente a la derecha del signo decimal |  |  |  |
|  |  | d ≤ e < 10 d, e = 10k kg o e = 1 mg para clase I con d < 1 mg |  |  |  |
| Diferencias entre resultados |
| 3.6.3 3.6.4 |  | Diferencias: |
|  |  | entre indicaciones múltiples: ≤ mpe |  |  |  |
|  |  | entre indicaciones digitales y la impresión: cero |  |  |  |
|  |  | entre dos resultados: ≤ mpe para la misma carga cuando el método de balanceo haya cambiado (semi-auto-indicador) |  |  |  |
| 3.9.1.1 |  | Inclinación del instrumento para pesar de clase II, III o IIII |
|  |  | una marca en el indicador de nivel muestra el valor limitante de la inclinación |  |  |  |
|  |  | indicador de nivel fijado firmemente en un lugar claramente visible para el usuario |  |  |  |
|  |  | un sensor automático de inclinación libera el apagado de la pantalla u otra señal de alarma apropiada |  |  |  |
|  |  | e inhibe la impresión y transmisión de datos |  |  |  |

| Configuración, rastreo e indicación a cero |
| --- |
| 4.5.1 |  | El efecto no deberá alterar el Máx |  |  |  |
|  | A.4.2.1 | Efecto general de: configuración a cero rastreo a cero configuración a cero inicial |  |  | = % |
|  |  |  |  |  | = % |
| 4.5.2 4.5.3 | A.4.2.3 | Exactitud: |
|  |  | desviación < 0.25 e |  |  |  |
|  |  | Rango múltiple: Existe □ No existe □ |
|  |  | efectivo para un rango de pesaje mayor (si es posible conmutar mientras esté cargado) |  |  |  |
| 4.5.4 |  | Control de configuración a cero: |
|  |  | separado de aquel del dispositivo de pesaje de la tara |  |  |  |
|  |  | Configuración a cero semi-automática: funciones solamente |
|  |  | en equilibrio estable y |  |  |  |
|  |  | si cancela cualquier operación previa de la tara |  |  |  |
| 4.5.5 | A.4.2.2 | Dispositivo de indicación a cero (indicación digital): |
|  |  | muestra desviación ≤ 0.25 e |  |  |  |
|  |  | no obligatorio si el dispositivo auxiliar de indicación o la proporción de rastreo a cero ≥ 0.25 d/s |  |  |  |

| 4.5.6 |  | Configuración a cero automática: |
| --- | --- | --- |
|  |  | opera solamente cuando el equilibrio está estable y |  |  |  |
|  |  | la indicación se ha mantenido estable por debajo de cero al menos 5 segundos |  |  |  |
| 4.5.7 |  | Rastreo a cero: |
|  |  | opera solamente cuando la indicación está en cero o |  |  |  |
|  |  | en un valor neto negativo equivalente al cero bruto y |  |  |  |
|  |  | en equilibrio estable |  |  |  |
|  |  | correcciones ≤ 0.5 d/s |  |  |  |
|  |  | cuando opere después de tarar, el efecto general puede ser del 4 % Máx |  |  |  |
|  | Dispositivos de la tara | Existe | No existe |
|  | Pesaje de la tara |  |  |
|  | Balanceo de la tara |  |  |
|  | Configuración a cero y balanceo de la tara combinados |  |  |
|  | Indicación de la tara |  |  |
|  | Tipo: |  | Sustractivo | Aditivo |

| 4.6.1 |  | se cumplen los requerimientos aplicables de 4.1 al 4.4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.6.2 |  | Dispositivo de pesaje de la tara: |
|  |  | dT = d |  |  |  |
| 4.6.3 | A.4.6.2 | Exactitud: |
|  |  | ± 0.25 e (instrumentos para pesar electrónicos e instrumentos para pesar con indicación analógica), e = e1 para múlti-intervalo |  |  |  |
|  |  | mejor que ± 0.5 d (instrumentos para pesar mecánicos con indicación digital |  |  |  |
| 4.6.4 |  | Rango de operación: |
|  |  | evita la operación | a su efecto cero |  |  |  |
|  |  |  | o por debajo de su efecto cero |  |  |  |
|  |  | evita la operación por encima de su máximo indicado |  |  |  |
| 4.6.5 |  | Visibilidad de operación: |
|  |  | operación indicada |  |  |  |

|  |  | neto con señal “NETO”, “NET”, “Net”, “net” o palabra completa (indicación digital) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NETO o NET desaparece si se visualiza temporalmente gross (bruto) |  |  |  |
|  |  | valor de la tara o la letra “T” (dispositivo mecánico aditivo de la tara) |  |  |  |
| 4.6.6 |  | Tara sustractiva: |
|  |  | evita el uso por encima del Max o la indicación de que se ha alcanzado la capacidad |  |  |  |
| 4.6.7 |  | Rango múltiple: |
|  |  | operación efectiva en rangos de pesaje mayores si es posible conmutar mientras esté cargado |  |  |  |
|  |  | los valores de la tara se redondean al intervalo de la escala del rango de pesaje real que esté en operación |  |  |  |
| 4.6.8 |  | Tara automática o semi-automática: |
|  |  | operación solamente en equilibrio estable |  |  |  |
| 4.6.9 |  | Tara/cero combinado: |
|  |  | exactitud (4.5.2) |  |  |  |
|  |  | dispositivo de indicación a cero (4.5.5) |  |  |  |
|  |  | rastreo a cero (4.5.7) |  |  |  |
| 4.6.10 |  | Operaciones consecutivas de la tara: |
|  |  | valores de pesaje de la tara impresos o indicados claramente designados (si los dispositivos de la tara operan al mismo tiempo) |  |  |  |
| 4.6.11 |  | Imprimiendo neto o bruto: |
|  |  | sin designación |  |  |  |
|  |  | designación: por G o B (bruto) |  |  |  |
|  |  | por N (solamente neto impreso) |  |  |  |
|  |  | designación de neto y tara por N y T (si neto se imprime con bruto y/o tara) |  |  |  |
|  |  | en vez de G, B, N y T, palabras completas |  |  |  |

|  |  | imprimiendo neto y tara por separado con identificación (determinado por diferentes dispositivo de la tara) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tara preestablecida | Existe No existe |
| 4.7.1 4.7.2 4.7.3 |  | dT = d o redondeado automáticamente a d |  |  |  |
|  |  | transferido de un rango a otro con ei mayor,, se deberá redondear al último (rango múltiple) |  |  |  |
|  |  | valor de la tara ≤ Máx1 para el mismo valor de peso neto (multi-intervalo) y valor neto calculado redondeado al intervalo de la escala para el mismo valor de peso neto |  |  |  |
|  |  | 4.6.10 aplica |  |  |  |
|  |  | no se puede modificar/cancelar si se opera la tara después de que la tara preestablecida siga en uso |  |  |  |
|  |  | opera automáticamente si se identifica claramente con carga |  |  |  |
|  |  | 4.6.5 aplica |  |  |  |
|  |  | posiblemente para indicar la tara preestablecida |  |  |  |
|  |  | si se imprime el neto calculado también se va a imprimir el valor preestablecido de la tara |  |  |  |
|  |  | 4.6.11 aplica |  |  |  |
|  |  | designación de la tara preestablecida por PT o palabra completa |  |  |  |
|  | Dispositivos de bloqueo | Existe No existe |
| 4.8.1 4.8.2 |  | Posiciones: |
|  |  | solamente dos posiciones estables |  |  |  |
|  |  | pesando solamente en la posición ‘weigh” (pesar) |  |  |  |
|  |  | posiciones claramente mostradas |  |  |  |
|  | Intervalos múltiples | Existe No existe |
| 4.10 |  | Selección de rangos de pesaje: |
|  |  | intervalo en operación claramente indicado |  |  |  |

|  |  | selección del intervalo menor a mayor posible en cualquier carga (manual) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | selección del intervalo menor al siguiente mayor (automático) posible solamente para carga ≥ Máxi,- de rango menor |  |  |  |
|  |  | selección de un intervalo mayor a uno menor (manualmente) o al intervalo más pequeño (automáticamente) solamente ■ sin carga cuando se indique un valor neto negativo o cero ■ la tara se cancela automáticamente ■ el cero se ajusta a ±0.25 e1 automáticamente |  |  |  |
| Selección entre los receptores de la carga, dispositivos de medición y transmisión | Existe No existe |
| 4.11, 4.11.1 4.11.2 4.11.3 4.11.4 |  | compensación por efecto desigual de no carga |  |  |  |
|  |  | configuración a cero sin ambigüedad y de acuerdo con 4.5 |  |  |  |
|  |  | pesaje imposible mientras la selección |  |  |  |
|  |  | combinaciones fácilmente identificables |  |  |  |
| 4.12 | Instrumentos para pesar comparadores “más y menos” |
| 4.12.1 |  | Distinción de zonas: |
|  |  | símbolos “+” y “-” (indicación analógica) |  |  |  |
|  |  | por inscripción (indicación digital) |  |  |  |
| 4.12.2 |  | Escala: |
|  |  | con al menos una división de escala, d = e en ambos lados de cero y |  |  |  |
|  |  | valor de d = e mostrado en ambos extremos |  |  |  |

|  |  | Instrumentos para pesar de conteo mecánico con receptor de pesaje de unidades |
| --- | --- | --- |
| 4.17.1 |  | Escala: |
|  |  | con al menos una división de escala, d = e en ambos lados de cero y |  |  |  |
|  |  | valor de d = e mostrado en la escala |  |  |  |
| 4.17.2 |  | Velocidad de conteo: |
|  |  | mostrada claramente arriba de cada plataforma de conteo o |  |  |  |
|  |  | cada marca de la escala de conteo |  |  |  |
| 4.20 |  | Modos de operación: |
|  |  | identificación clara del modo que se encuentra en operación |  |  |  |
|  |  | conmutación manual para regresar al modo de pesaje en cualquier modo y momento posible |  |  |  |
|  |  | selección automática del modo solamente dentro de una secuencia de pesaje |  |  |  |
|  |  | conmutación automática para regresar al modo de pesaje al final de la secuencia de pesaje |  |  |  |
|  |  | indicación cero después de regresar de la condición de apagado |  |  |  |
|  |  | revisión automática de la posición cero antes de regresar de la condición de apagado |  |  |  |

K.17.2 Instrumentos para pesar para su venta directa al público e instrumentos para pesar de etiquetado y cómputo de precios

| Requerimiento | Procedimientos de pruebas |  | PASÓ | NO PASÓ | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Revisiones misceláneas (ventas directas al público) |
| 4.5.4 |  | Dispositivo semi-automático combinado de configuración a cero y dispositivo semi-automático para balanceo de la tara operados por la misma tecla: |
|  |  | no permitido |  |  |  |
| 4.8.1 |  | Posición de “Pre-pesaje”: |
|  |  | no permitido |  |  |  |
| 4.13.10 |  | Velocidad de conteo: |
|  |  | 1/10 o 1/100 (instrumento para pesar de conteo mecánico) |  |  |  |
| 4.13.5 |  | Imposibilidad del pesaje durante: |
|  |  | operación de bloque |  |  |  |
|  |  | agregando o sustrayendo pesas |  |  |  |
| 4.13.7 |  | Dispositivo de indicación auxiliar y extendido: |
|  |  | no permitido |  |  |  |
| 4.13.9 |  | Cuando se haya detectado una falla significativa1 (instrumentos para pesar electrónicos): |
|  |  | alarma visible o audible proporcionada para el cliente y |  |  |  |
|  |  | transmisión de datos evitada |  |  |  |
|  |  | hasta que el usuario tome acción o la causa desaparezca |  |  |  |
| Dispositivo de indicación (ventas directas al público) |

| 4.13.1, 4.13.6 |  | Indicaciones primarias tanto al proveedor como al cliente: |
| --- | --- | --- |
|  |  | dos conjuntos de visualizaciones, una visualización para el proveedor y otra para el cliente: Si □ No □ |
|  |  | un conjunto de visualizaciones para el proveedor y el cliente Si □ No □ |
|  |  | peso |  |  |  |
|  |  | información acerca de la posición cero correcta |  |  |  |
|  |  | operación de la tara |  |  |  |
|  |  | operación preestablecida de la tara |  |  |  |
|  |  | altura de las cifras numéricas mostradas al cliente ≥ 9.5 mm |  |  |  |
|  |  | Instrumentos para pesar a usarse con pesas: |
|  |  | valor de las pesas posible de distinguir |  |  |  |
| Dispositivo de configuración a cero (ventas directas al público) |
| 4.13.2 |  | Configuración a cero no automática: |
|  |  | solamente permitida cuando se opere con una herramienta |  |  |  |
| Dispositivo de la tara (ventas directas al público) |
| 4.13.3 |  | no permitido en instrumento para pesar mecánico con receptor de pesas |  |  |  |
|  |  | en instrumentos para pesar con una plataforma que el público puede ver si: - la tara se encuentra en uso |  |  |  |
|  |  | - se altera la configuración de la tara |  |  |  |
|  |  | solamente una tara deberá estar en operación en cualquier momento dado |  |  |  |
|  |  | mientras la tara o la tara preestablecida estén en operación, está prohibido volver a llamar los valores brutos |  |  |  |
| 4.13.3.1 |  | Tara no automática: |
|  |  | desplazamiento de 5 mm como máximo e |  |  |  |

| 4.13.3.2 |  | Tara semi-automática: |
| --- | --- | --- |
|  |  | reducción del valor de la tara no permitida y |  |  |  |
|  |  | cancelación del efecto de la tara solamente si no hay carga en el receptor |  |  |  |
|  |  | Una de las siguientes condiciones cumplida: |
|  |  | valor de la tara indicado permanentemente en una visualización separada |  |  |  |
|  |  | se indica con la señal “-” cuando no haya carga en el receptor |  |  |  |
|  |  | el efecto de la tara se cancela automáticamente cuando se descarga después del pesaje neto |  |  |  |
| 1Revisado verificando el cumplimiento con documentos o simulando fallas; esta revisión no duplica las pruebas de perturbación 12.1-12.7. |
| 4.13.3.3 |  | Tara automática: |
|  |  | no permitido |  |  |  |
| 4.13.4 |  | Tara preestablecida: |
|  |  | se indica en una visualización separada claramente diferenciada de la visualización del peso |  |  |  |
|  |  | reducción del valor de la tara no permitido y |  |  |  |
|  |  | cancelación del efecto de la tara solamente si no hay carga en el receptor |  |  |  |
|  |  | imposible operar si el dispositivo de la tara se encuentra en operación |  |  |  |
|  |  | cancelada al mismo tiempo que la PLU si está asociada con la PLU |  |  |  |

| 4.13.11 |  | Instrumentos para pesar de auto servicio: con un conjunto de escalas o visualizaciones □ dos conjuntos de escalas o visualizaciones □ |
| --- | --- | --- |
|  |  | el instrumento para pesar tiene dos conjuntos de escalas o visualizaciones |  |  |  |
|  |  | Las indicaciones primarias deberán incluir la designación del producto si se imprime una etiqueta |  |  |  |
| Instrumentos para pesar de cómputo de precios y escalas de precios (ventas directas al público) |
| 4.14 4.14.1 |  | Se cumplen con los requerimientos de 4.13 para ventas directas al público |  |  |  |
|  |  | Indicaciones primarias complementarias (4.13.6) |
|  |  | precio de la unidad |  |  |  |
|  |  | precio a pagar |  |  |  |
|  |  | si aplica número, precio de la unidad y precio a pagar para artículos no pesados, precios totales |  |  |  |
| 4.14.2 4.2 4.3.1-4.3.3 |  | Escalas de precio: |
|  |  | 4.2 y 4.3.1-4.3.3 |  |  |  |
|  |  | error de la escala de precios ¦W x U - P¦ ≤ e x U |  |  |  |
| 4.14.3 |  | Cómputo de precios: |
|  |  | multiplicación del peso indicado y precio de la unidad como se indica |  |  |  |

|  |  | redondeo al intervalo más cercano del precio a pagar |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | precio de la unidad: precio/100 g o precio/kg |  |  |  |
|  |  | Indicaciones de pesos, precio de la unidad y precio a pagar visibles: |
|  |  | mientras la carga esté en el receptor de la carga y durante al menos 1 s después de la indicación de peso estable o después de cualquier introducción del precio de la unidad |  |  |  |
|  |  | congelar por ≤3 s después de retirar la carga y no es posible introducir o cambiar el precio de la unidad (si la indicación ha estado estable antes y de otra manera sería cero) |  |  |  |
|  |  | peso de impresión, precio de la unidad y precio a pagar |  |  |  |
|  |  | Almacenado en la memoria: |
|  |  | antes de imprimir |  |  |  |
|  |  | los mismos datos no se deberán imprimir dos veces para el cliente |  |  |  |
| 4.14.4 |  | Funciones adicionales para la comercialización y el manejo: |
|  |  | todas las transacciones se imprimen para el cliente |  |  |  |
|  |  | no deben causar confusión |  |  |  |
| 4.14.4.1 |  | Precios por pagar (positivo o negativo) de artículos no pesados: |
|  |  | indicación de peso cero o |  |  |  |
|  |  | modo de pesaje inactivo |  |  |  |
|  |  | el precio se deberá mostrar en la visualización del precio a pagar |  |  |  |
|  |  | Precios para más de un artículo igual: |
|  |  | número de artículos mostrados en la visualización del peso sin tomarlos como un peso |  |  |  |
|  |  | precio de un artículo mostrado en la visualización del precio de la unidad visualización complementaria para el número de artículos y/o los precios de los artículos |  |  |  |
| 4.14.4.2 |  | Totalización de transacciones en una o varias etiquetas: |
|  |  | total del precio indicado en la visualización del precio a pagar e |  |  |  |
|  |  | impreso y acompañado de una palabra o símbolo especial y |  |  |  |
|  |  | una referencia de los artículos cuyos precios se totalizan si se emite una etiqueta por el total |  |  |  |

|  |  | todos los precios a pagar se deberán imprimir y el total de los precios deberá ser la suma algebraica de estos precios impresos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Totalizaciones de transacciones de los instrumentos para pesar enlazados: |
|  |  | intervalo de la escala del precio a pagar de todos los instrumentos para pesar conectados idénticos |  |  |  |
| 4.14.4.3 |  | Instrumento para pesar usado por varios proveedores o para servir a más de un cliente al mismo tiempo: |
|  |  | conexión entre transacciones y el proveedor o cliente identificada |  |  |  |
| 4.14.4.4 |  | Cancelar transacciones previas: |
|  |  | ya se imprimió la transacción: el precio a pagar cancelado se deberá imprimir con un comentario |  |  |  |
|  |  | la transacción no se ha imprimido ni mostrado al cliente: la transacción se diferencia claramente de las transacciones normales |  |  |  |
| 4.14.4.5 |  | Imprimiendo información adicional: |
|  |  | correlacionada claramente con la transacción y |  |  |  |
|  |  | no interfiere con la asignación del valor del peso al símbolo de la unidad |  |  |  |
| Instrumentos para pesar de etiquetado de precios |
| 4.16 |  | se cumplen los requerimientos 4.13.8, 4.14.3 (párrafos 1 y 5), 4.14.4.1 (párrafo 1) y 4.14.4.5 |  |  |  |
|  |  | Visualización: |  |  |  |
|  |  | para el peso |  |  |  |
|  |  | posibilidad de verificar los valores del precio de la unidad y tara preestablecida durante el uso del instrumento para pesar |  |  |  |
|  |  | Impresión: |  |  |  |
|  |  | evitar imprimir por debajo del Min |  |  |  |
|  |  | etiquetas con valores fijos de peso, precio de la unidad y precio a pagar permitido siempre que el modo de pesaje se encuentre inactivo |  |  |  |

| Instrumentos para pesar móviles usados afuera |
| --- |
| 4.18.1 |  | medios para indicar que el valor limitante de la inclinación ha sido excedido y para inhibir la transmisión de datos e impresiones |  |  |  |
|  |  | operación automática de configuración a cero o balanceo de la tara después de movimiento del vehículo |  |  |  |
|  |  | Ventana de pesaje Existe □ No existe □ |
|  |  | indicación cuando el instrumento para pesar no se encuentre en la ventana de pesaje y la transmisión de datos e impresiones esté inhibida |  |  |  |
|  |  | equipados con un sistema de protección adecuado si el dispositivo de medición de la carga es sensible a las influencias de conducción o movimiento |  |  |  |
|  |  | prevención de resultados erróneos de pesaje si el sistema de suspensión cardánica o el receptor de la carga entra en contacto con la construcción del marco que lo rodea |  |  |  |
| 4.18.2 |  | Otros instrumentos para pesar móviles que no se deben usar afuera con un dispositivo de nivelación e indicador de nivel |
|  |  | el dispositivo de nivelación se deberá operar fácilmente sin herramientas |  |  |  |
|  |  | inscripción adecuada indicándole al usuario la necesidad de nivelar después de cada movimiento |  |  |  |

K.17.3 Instrumentos para pesar electrónicos

| Requerimiento | Procedimientos de pruebas |  | PASÓ | NO PASÓ | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Perturbaciones |
| 5.1.1 5.2 |  | La indicación de fallas significativas en la pantalla no conllevan a confusión con otros mensajes |  |  |  |
|  |  | Actúan sobre fallas significativas en el caso 5.1.1 b) |
|  |  | El instrumento para pesar se tornó inoperativo automáticamente, o |  |  |  |
|  |  | Indicción visual o auditiva hasta que el usuario haga algo o desaparezca la falla1 |  |  |  |
| Verificación de la Pantalla |
| 5.3.1 |  | Al encender: |
|  |  | Los símbolos de indicación están activos e inactivos el tiempo suficiente para que los cheque el operador |  |  |  |

| Equipo externo |
| --- |
| 5.3.6 5.3.6.1 5.3.6.2 5.3.6.3 5.3.6 |  | La interfaz (mecánica, eléctrica, lógica) no permite: |  |  |  |
|  |  | que las funciones y los datos de medición se Vern influenciados de manera inadmisible por los dispositivos periféricos o por otros instrumentos para pesar que estén conectados o por perturbaciones |  |  |  |
|  |  | mostrar datos que la pantalla pudiera confundir con un resultado de pesaje |  |  |  |
|  |  | falsificar resultados de pesaje (mostrados, procesados, almacenados) |  |  |  |
|  |  | cambiar el factor de ajuste o ajustar el instrumento para pesar (excepto en casos en los que esté autorizado) |  |  |  |
|  |  | falsificar las indicaciones primarias que se mostraron (ventas directas) |  |  |  |
|  |  | Las interfaces que no cumplan con 5.3.5.1 se pueden asegurar |  |  |  |
|  |  | Las interfaces transmiten datos para que los dispositivos periféricos puedan cumplir con los requerimientos |  |  |  |
|  |  | Las funciones metrológicas relevantes o que se iniciaron a través de la interfaz cumplen con los requerimientos relevantes de la norma que se menciona en el inciso F.1 del Apéndice F. |  |  |  |

K.17.4 Instrumentos para pesar y dispositivos digitales controlados por software

| Requerimiento | Procedimientos de pruebas |  | PASÓ | NO PASÓ | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dispositivos con software incorporado Existe□ No existe□ |
| 5.5.1 | G.1 | declaración del fabricante que el software: ■ se usa en un ambiente fijo de hardware y software, y |  |  |  |
|  |  | ■ no se puede modificar o cargar por ningún medio después de asegurar/verificar |  |  |  |

|  |  | la documentación del software contiene: ■ descripción de las funciones legalmente relevantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ■ descripción de los medios de aseguramiento (evidencia de una intervención) |  |  |  |
|  |  | ■ identificación del software |  |  |  |
|  |  | ■ descripción como revisar la identificación del software real |  |  |  |
|  |  | la identificación del software: ■ se asigna claramente a las funciones y software legalmente relevantes |  |  |  |
|  |  | ■ la proporciona el instrumento para pesar como se documenta |  |  |  |
| Computadoras personales, instrumentos para pesar con componentes PC, y otros instrumentos para pesar, dispositivos, módulos, y elementos con software legalmente relevante programable o cargable Existe□ No existe□ |
| 5.5.2.2 d 5.5.2.2 a 5.5.2.2 a | G.2.1 | el software legalmente relevante: ■ se documenta con toda la información relevante |  |  |  |
|  |  | ■ está protegido contra cambios accidentales o intencionales |  |  |  |
|  |  | la evidencia de la intervención está disponible hasta la próxima verificación / inspección |  |  |  |

| 5.5.2.2 5.5.2.2 | G.2.2.1 G.2.2.2 G.2.2.3 | Sistema operativo / programas no accesibles para el usuario |
| --- | --- | --- |
|  |  | descripción de todos los comandos por medio de teclas o interfaces |  |  |  |
|  |  | declaración de la integridad de los comandos |  |  |  |
|  |  | Sistema operativo / programas accesibles para el usuario |
|  |  | suma de comprobación o firma generada sobre el código de la máquina del software legalmente relevante |  |  |  |
|  |  | el software legalmente relevante no se puede iniciar si el código se falsifica |  |  |  |
|  |  | Adicionalmente a los casos G.2.2.1 o G.2.2.2 |
|  |  | parámetros específicos del dispositivo suficientemente protegidos |  |  |  |
|  |  | registro de auditoría para la protección de los parámetros y la descripción |  |  |  |
|  |  | algunas revisiones prácticas de momento realizadas |  |  |  |

| 5.5.2.2 b | G.2.3 | Interfaces del software |
| --- | --- | --- |
|  |  | si hay un software asociado que proporcione algo que no sean funciones de medición, la parte del software legalmente relevante: ■ está separada del software asociado |  |  |  |
|  |  | ■ identificada |  |  |  |
|  |  | ■ no la puede influenciar el software asociado |  |  |  |
|  |  | una interfaz definida de Protección del software define y separa los módulos de programas del software legalmente relevante de los módulos del software asociado |  |  |  |
|  |  | la interfaz de Protección del software es parte del software legalmente relevante |  |  |  |
|  |  | descripción y definición de las funciones del software legalmente relevante que se pueden liberar por medio de la interfaz de Protección del software |  |  |  |
|  |  | descripción y definición de los parámetros que se pueden intercambiar por medio de la interfaz de Protección del software |  |  |  |
|  |  | descripción de las funciones y parámetros conclusiva y completa |  |  |  |
|  |  | cada parámetro y función documentada no contradice los requerimientos de esta Recomendación |  |  |  |
|  |  | instrucciones apropiadas para el programador de la aplicación en cuanto a la protección de la interfaz del software |  |  |  |

| 5.5.2.2 c | G.2.4 | Identificación del software |
| --- | --- | --- |
|  |  | el software legalmente relevante se identifica por medio de la identificación del software |  |  |  |
|  |  | la identificación del software: ■ cubre todos los módulos del programa del software legalmente relevante y los parámetros de tipo específico en el tiempo de ejecución del instrumento para pesar |  |  |  |
|  |  | ■ la proporciona fácilmente el instrumento para pesar |  |  |  |
|  |  | ■ se puede comparar con la identificación de referencia fijada en la aprobación del modelo |  |  |  |
|  |  | las inspecciones de momento ya sean las sumas de verificación (firmas) se generan y trabajan como se documenta |  |  |  |
|  |  | existe un registro de auditoría efectivo |  |  |  |

| Dispositivos de almacenamiento de datos (DAD) Existen □ No existen □ |
| --- |
| 5.5.3 | G.3.1 | DAD realizado con software incorporado (examine la exac. del software a G.1) Si □ No □ |
|  |  | DAD realizado con software programable/cargable (examine la exac. del software a G.1) Si □ No □ |
|  |  | documentación con toda la información relevante |  |  |  |
| 5.5.3.1 | G.3.2 | suficiente capacidad de almacenamiento para el propósito designado |  |  |  |
|  |  | los datos se almacenan y regresan correctamente |  |  |  |
|  |  | suficiente descripción de medidas para evitar la pérdida de datos |  |  |  |
| 5.5.3.2 | G.3.3 | el almacenamiento de toda la información relevante necesaria para reconstruir un pesaje anterior, es decir, valores brutos y netos de la tara, símbolos decimales, unidades, identificaciones del conjunto de datos, número del instrumento para pesar, receptor de la carga, (si aplica), suma de comprobación / firma del conjunto de datos almacenado |  |  |  |
| 5.5.3.3 | G.3.4 | protección de los datos almacenados relevantes legalmente contra cambios accidentales o intencionales |  |  |  |

|  |  | protección de los datos almacenados relevantes legalmente al menos con una revisión de paridad durante la transmisión al dispositivo de almacenamiento |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | protección de los datos almacenados relevantes legalmente al menos con una revisión de paridad de un dispositivo de almacenamiento con el software incorporado (5.5.1) |  |  |  |
|  |  | protección de los datos almacenados relevantes legalmente por una suma de comprobación adecuada o de un dispositivo de almacenamiento con software programable o cargable (5.5.2) |  |  |  |
| 5.5.3.4 | G.3.5 | identificación e indicación de los datos almacenados relevantes legalmente con un número de identificación |  |  |  |
|  |  | registro del número de identificación en el medio de transacción oficial, es decir, en la impresión |  |  |  |
| 5.5.3.5 | G.3.6 | almacenamiento automático de los datos legalmente relevantes |  |  |  |
| 5.5.3.6 | G.3.7 | un dispositivo sujeto a control legal imprime o muestra los datos almacenados relevantes legalmente para su verificación |  |  |  |

Apéndice L

(Normativo)

Informe de resultados de verificación

L.1 Características metrológicas, es decir, clase de exactitud Min, Max, e, d;

L.2 Las inscripciones reglamentarias y la ubicación de las marcas de verificación y control.

L.3 Si el lugar y las condiciones de uso del instrumento son conocidos, se debe considerar si son apropiados.

Apéndice M

(Informativo)

Normas que complementan a este Proyecto de Norma Oficial Mexicana

En tanto no se elaboren las Normas Mexicanas, se deben usar de manera supletoria las siguientes normas:

M.1 OIML R76-1:2006	Non-automatic weighing instruments Part 1: Metrological and technical requirements – Tests

Apéndice N

(Normativo)

Métodos de prueba para la evaluación del software

Se debe comprobar directamente por pruebas y con la documentación señalada en el numeral 11.2.1.2, que los programas informáticos y los sistemas electrónicos que controlan el funcionamiento de los instrumentos para pesar o sistemas de medición especificados por el fabricante, poseen las características indispensables para llevar a cabo una operación correcta y segura de acuerdo a las especificaciones establecidas en el presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana.

N.1 Análisis documental

Los numerales contenidos en este método se realizan mediante la verificación documental de la información proporcionada por el fabricante.

N.1.1 Verificar que el fabricante entrega en forma íntegra la información señalada en los numerales 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.2, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.3.6.1, 8.3.6.2, 8.3.6.3, 8.4.3, 8.4.4, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.2.1, 8.5.2.2, 8.5.3, 8.5.3.1, 8.5.3.2, 8.5.3.3, 8.5.3.4, 8.5.3.5, 8.5.3.6, 8.5.3.7, G.1, G.2.1, G.2.2.1, G.2.2.2, G.2.2.3, G.2.3, G.2.4, G.3, G.3.1, G.3.2, G.3.3, G.3.4, G.3.5, G.3.6, G.3.7 y G.4.

N.1.2 Evaluar y comprobar el cumplimiento del requisito correspondiente a la documentación a que hace referencia el numeral N.1.1. El resultado de la evaluación se documenta en el informe de verificación.

N.1.3 Cuando la documentación señale la inclusión de elementos adicionales, el análisis documental debe incluir la inspección visual de los mismos.

N.2 Prueba del software

Los numerales contenidos en este método se realizan mediante el instrumento para pesar o sistema de medición funcionando, con la documentación del software señalada en el numeral N.1 y considerando el comportamiento esperado del instrumento para pesar o sistema de medición.

N.2.1 El fabricante tiene la responsabilidad de proporcionar el modelo o prototipo completo y los demás componentes requeridos para su funcionamiento.

N.2.2 Las pruebas se realizan en el instrumento para pesar o sistema de medición completo.

N.2.3 Interactuando con el instrumento para pesar o sistema de medición, se verifica el cumplimiento de los requisitos indicados en los numerales 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.2, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.3.6.1, 8.3.6.2, 8.3.6.3, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.2.1, 8.5.2.2, 8.5.3, 8.5.3.1, 8.5.3.2, 8.5.3.3, 8.5.3.4, 8.5.3.5, 8.5.3.6, 8.5.3.7, G.1, G.2.2.2, G.2.2.3, G.2.3, G.2.4, G.3.1, G.3.2, G.3.3, G.3.4, G.3.5, G.3.6 y G.3.7.

N.3 Análisis del flujo de datos metrológicos

Los numerales contenidos en este método se realizan mediante el análisis de código fuente del software legalmente relevante.

N.3.1 La verificación del flujo de datos metrológicos en el código fuente se realiza de instrucción en instrucción, evaluando la parte respectiva del código para determinar si se cumplen los requisitos y que las funciones del programa y sus características están de conformidad con la documentación del fabricante.

N.3.2 Los requisitos a que hace referencia el numeral N.3.1 son los señalados a continuación: 8.1.2, 8.3.3, 8.3.6, 8.3.6.1, 8.3.6.3, 8.5.2.2, 8.5.3.2, 8.5.3.3, 8.5.3.4, G.2.2.2, G.2.2.3, G.2.3, G.2.4 y G.3.4.

N.4 Inspección y revisión del código del programa

Los numerales contenidos en este método se realizan mediante el análisis de código fuente del software legalmente relevante.

N.4.1 La verificación del código fuente se realiza de instrucción en instrucción, evaluando la parte respectiva del código para determinar si se cumplen los requisitos y que las funciones del programa y sus características, están de conformidad con la documentación del fabricante.

N.4.2 Los requisitos a que hace referencia el numeral N.4.1 son los señalados a continuación: 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.2, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.3.6.1, 8.3.6.2, 8.3.6.3, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2.1, 8.5.2.2, 8.5.3, 8.5.3.1, 8.5.3.2, 8.5.3.3, 8.5.3.4, 8.5.3.5, 8.5.3.6, 8.5.3.7, G.2.2.2, G.2.2.3, G.2.3, G.2.4, G.3.1, G.3.2, G.3.3, G.3.4, G.3.5, G.3.6 y G.3.7.

N.5 Lectura del circuito integrado que contiene el código del programa

Los numerales contenidos en este método aplican para los instrumentos para pesar o sistemas de medición; se verifican con los siguientes insumos proporcionados por el fabricante:

N.5.1 El o los circuitos integrados que contienen el código ejecutable.

N.5.2 El equipo, herramientas y accesorios necesarios para su lectura.

N.5.3 Identificar la marca y modelo del circuito integrado proporcionado por el fabricante.

N.5.4 Constatar que el circuito integrado proporcionado por el fabricante es de la misma marca y modelo que el instalado en el sistema electrónico del instrumento para pesar o sistema de medición.

N.5.5 Realizar la lectura del código ejecutable grabado en el circuito integrado, utilizando el equipo, las herramientas y accesorios proporcionados por el fabricante.

N.5.6 Generar la suma de comprobación binaria del código ejecutable a que hace referencia el numeral N.6.5, mediante el método criptográfico SHA-1.

N.5.7 Comparar la suma de comprobación binaria obtenida en el numeral N.6.6 con la proporcionada por el fabricante. Ambas sumas deben ser iguales.

N.5.8 Los requisitos a que hace referencia el numeral N.6 son los señalados a continuación: G.2.2.2.

16. Bibliografía

Ley Federal sobre Metrología y Normalización, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 1992 y sus reformas.

Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 1999 y sus reformas.

Lista de instrumentos de medición cuya verificación inicial, periódica o extraordinaria es obligatoria, así como las normas aplicables para efectuarla, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de abril de 2016.

| [1] | ISO/ IEC VIM: 1993 International Vocabulary of Basic and General Terms in Metrology. |
| --- | --- |
| [2] | International Vocabulary of Terms in Legal Metrology, BIML, Paris (2000). |
| [3] | IEC 60068-1:2013 Environmental testing-Part 1: General and guidance. |
| [4] | IEC 60068-2-1:2007 Environmental testing-Part 2-1: Tests. Test A: Cold |
| [5] | IEC 60068-2-2:2007 Environmental testing Part 2-2: Tests. Test B: Dry heat |
| [6] | IEC 60068-2-78:2012 Environmental testing-Part 2-78: Tests-Test Cab: Damp heat, steady state |
| [7] | IEC 60068-3-1:2011 Environmental testing-Part 3-1: Supporting documentation and guidance-Cold and dry heat tests. |
| [8] | IEC 61000-4-5:2014 Electromagnetic compatibility (EMC)-Part 4-5: Testing and measurement techniques - Surge immunity test |
| [9 | IEC 61000-6-1:2016 Electromagnetic compatibility (EMC)-Part 6-1: Generic standards - Immunity standard for residential, commercial and light - industrial environments. |
| [10] | IEC 61000-6-2:2016 Electromagnetic compatibility (EMC)-Part 6-2: Generic standards-Immunity standard for industrial environments. |
| [11] | ISO 7637-3:2016 Road vehicles-Electrical disturbances from conduction and coupling-Part 3: Electrical transient transmission by capacitive and inductive coupling via lines other than supply lines |
| [12] | ISO 7637-2:2011. Road vehicles-Electrical disturbances from conduction and coupling-Part 2: Electrical transient conduction along supply lines only. |
| [13] | ISO 7637-1:2015 Road vehicles-Electrical disturbances from conduction and coupling-Part 1: Definitions and general considerations |
| [14] | IEC 61000-4-2:2008 Electromagnetic compatibility (EMC)-Part 4-2: Testing and measurement techniques-Electrostatic discharge immunity test |
| [15] | IEC 61000-4-1:2016 Electromagnetic compatibility (EMC)-Part 4-1: Testing and measurement techniques-Overview of IEC 61000-4 series |
| [16] | IEC 60068-3-4:2001 Environmental testing-Part 3-4: Supporting documentation and guidance-Damp heat tests. |
| [17] | IEC 61000-4-4:2012 Electromagnetic compatibility (EMC)-Part 4-4: Testing and measurement techniques-Electrical fast transient/burst immunity test |
| [18] | IEC 61000-4-11:2004 Electromagnetic compatibility (EMC)-Part 4-11: Testing and measurement techniques-Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests |
| [19] | OIML D 28:2009 Conventional value of the result of weighing in air |
| [20] | OIML D 11:2008 General Requirements for Electronic Measuring Instruments |
| [21] | OIML R 50-1:2008 Continuous totalizing automatic weighing instruments (belt weighers) Part 1: Metrological and technical requirements-Tests. |
| [22] | OIML R 51-1:2006 Automatic catchweighing instruments. Part 1: Metrological and technical requirements-Tests |

| [23] | OIML R 61-1:2004 Automatic gravimetric filling instruments-Part 1: Metrological and technical requirements-Tests. |
| --- | --- |
| [24] | OIML R 107-1:2007 Discontinuous totalizing automatic weighing instruments (totalizing hopper weighers)-Part 2: Test report format. |
| [25] | OIML R 134-1:2006 Automatic instruments for weighing road vehicles in motion and measuring axle loads-Part 1: Metrological and technical requirements-Tests. |
| [26] | OIML R 60:2000 Metrological regulation for load cells. |
| [27] | OIML R 34:1979 Accuracy classes of measuring instruments. |
| [28] | OIML B 3:2011 OIML Basic Certificate System for OIML Type Evaluation of Measuring Instruments |
| [29] | OIML B 10:2011 Framework for a Mutual Acceptance Arrangement on OIML Type Evaluations |
| [30] | GUIDE ISO/IEC 17067:2013 Conformity assessment-Fundamentals of product certification and guidelines for product certification schemes |
| [31] | NMX-EC-067-IMNC-2007 Evaluación de la conformidad-elementos fundamentales de la certificación de productos, Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 2008. |
| [32] | OIML R76-1:2006 Non-automatic weighing instruments Part 1: Metrological and technical requirements-Tests |

TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente Norma Oficial Mexicana, una vez que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación como norma definitiva, entrará en vigor a los 480 días naturales siguientes al día de su publicación.

SEGUNDO.- La presente Norma Oficial Mexicana, una vez que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación como norma definitiva, cancelará a la Norma Oficial Mexicana NOM-010-SCFI-1994, “Instrumentos de medición-Instrumentos para pesar de funcionamiento no automático-Requisitos técnicos y metrológicos”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de junio de 1999.

TERCERO.- La presente Norma Oficial Mexicana, una vez que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación como norma definitiva, los certificados de conformidad vigentes respecto de la Norma Oficial Mexicana NOM-010-SCFI-1994, “Instrumentos de medición-Instrumentos para pesar de funcionamiento no automático-Requisitos técnicos y metrológicos” continuarán vigentes hasta que concluya su término.

CUARTO.- Los laboratorios de calibración y pruebas, las unidades de verificación y los Organismos de Certificación de Producto podrán iniciar los trámites para la actualización de acreditación y aprobación, una vez que la presente Norma Oficial Mexicana se publique en el Diario Oficial de la Federación como norma definitiva.

QUINTO.- Los certificados de evaluación de la conformidad emitidos por laboratorios, organismos de certificación, así como los Dictámenes de verificación emitidos por las Unidades de Verificación de Instrumentos de Medición Acreditadas y Aprobadas, de la Norma Oficial Mexicana NOM-010-SCFI-1994, emitidos con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la presente Norma Oficial Mexicana NOM-010-SCFI-2017, continuarán vigentes hasta que concluya su término.

Ciudad de México, a 13 de septiembre de 2017.- El Director General de Normas y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía, Alberto Ulises Esteban Marina.- Rúbrica.